贺州市中医医院关于广西黄姚古镇旅游文化产业区医院医疗设备采购市场调研问卷

各潜在供应商：

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：

一、调查内容

项目名称：贺州市中医医院关于广西黄姚古镇旅游文化产业区医院医疗设备采购项目

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无影灯 | 2套 | 1.大直径圆形灯头，所有光源均匀分布排列、无空隙，保证有效且稳定的均匀光斑； 2、子母灯配置，超薄流线型设计，灯头边缘处不大于50mm，符合层流净化要求；母灯灯头外侧具备一体化环形扶手；（提供产品技术白皮书图片证明） 3、采用双色LED光源（即冷白和暖白双色），并通过内部混合技术，使光更接近自然光，避免彩虹效应； 4、LED平均使用寿命大于60000小时； 5、灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能； 6、灯罩面板采用PC材质，表面多层复合镀膜，坚固耐用，易擦洗消毒，耐酸碱腐蚀； 7、母灯采用140个以上LED光源,分为20个独立光源组； 8、子灯采用60个以上LED光源，分为10个独立光源组； 9、每组LED光源具有专门电路控制，任意一组失效时，无影灯应在5s内恢复照度，保证术中使用安全；（提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 10、具有独立的绿色微创手术背景照明为内窥镜手术提供辅助照明，辅助照明可单独开启关闭，方便术中使用，照度不小于30Lux； 11、每个灯头配备脱卸式消毒手柄，能耐不低于134℃高温，符合医用蒸汽消毒要求； 12、每个灯头的控制由独立控制面板调节，控制面板采用防水薄膜触控技术，为操作者提供便利并方便清洁消毒； 13、具备纳米银抗菌涂层，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有杀菌抑菌作用，抗菌率达99.9％；（提供由带有无影灯厂家名称的权威检测机构中文版检测报告证明） 14、灯头防尘防水等级≥IP54；（提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 15、灯头直径：母灯≥700mm； 16、灯头直径：子灯≥500mm； 17、母灯最大照度160,000 Lux（提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 18、子灯最大照度160,000 Lux；（提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 19、色温十级可调，调节范围3000-5800K；（提供厂家公章的产品检测报告证明） 20、显色指数Ra≥97； 21、显色指数R9≥96； 22、光斑直径可调，调节范围：母灯160mm-350mm，子灯160mm-250mm； 23、照明深度≥1600mm；（提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 24、十级亮度调节，调节范围：25%-100%； 25、手术创面温升≤2℃；术者头部温升≤2℃； | 1.该参数仅作为统一参数表述口径，不作为最终招标参数；2.出现的品牌仅作为参考。 |
| 2 | 麻醉塔+外科塔 | 2套 | 一、麻醉塔 1.投标吊塔产品必须通过CE认证，必须为Ⅱ类医疗器械认证；CE没有按医疗器械 认证或按Ⅰ类医疗器械认证的无效。 2.产品符合国家标准GB9706.1《医用电·气设备第1部分：安全通用要求》 3.产品符合国际标准ISO11197、IEC60601-1、IEC60601-1-2。 4.主体材料为高强度、耐腐蚀的铝合金型材,材料为6005，状态为T6 5.吊塔表面采用静电喷涂工艺，涂料具有抗菌功能，根据ISO22196:2011标准，表 面对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率达99.9%， 6.吊塔在300Kg负载下，旋转寿命达到10万次，测试后吊塔仍然可以正常旋转。 提供国际权威第三方检测和认证机构对吊塔整机进行的《预期使用寿命测试报告》。 （由于吊塔具有旋转臂，受力极端，对于只对轴承或转轴进行的检测无效） 7.为确保安全，吊塔必须符合气、电分离的标准。 8.吊塔防护等级应符合GB4208-2017标准中IP40的规定 9.吊塔需做动态试验，经冲击试验后，带电部件应不可触及，各类终端应符合要求，存在的保护装置应保持完整。 10.吊塔内气管必须为进口医用专业气管，产品符合ISO7396、ISO5359标准要求。 11.气体终端要求：颜色以及形状不同，防误插，具有Standby（原位待接通状态）功能，插拔次数≥20000次。 12.气电供应柱采用气电模块化设计，气体模块和电气模块可单独更换，供应柱由多个气电模块单元构成，产品安装后仍然可方便改变气、电位置或增加配置 13.气电供应柱为四面结构，四面均可安装仪器平台和附件。8条竖直内藏式导轨可以固定仪器平台及其它附件。 14.供应柱用来固定托盘和其它附件的导轨采用内藏式导轨，非外漏式的T型导轨。 15.仪器平台材料为铝合金材质，非钢板或者塑料材质。 16.仪器平台承重≥100kg,抽屉承重≥30kg同时承重需4倍承重测试 17.抽屉为铝合金材质，为确保承重和经久耐用，不得采用塑料材料。抽屉必须具有自回弹功能。 18.各回转机构旋转角度≥350°，转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。 19.外壳防火等级不小于UL94-V0级。 20.产品经过抗地震实验，抗震级别满足抗震8级性能要求。提供专业第三方试验报告。 21.吊塔基座应经载荷试验，基座安装在模拟楼板试验，扭矩载荷12000Nm时基座 法兰变形≤0.3°，扭矩载荷24000Nm时基座法兰变形≤1.5°。 22.为保证吊塔耐腐蚀性，应按国家标准GB/T2423.18进行盐雾试验，试验结束后产 品应无损伤，无可见锈痕 23.为了保证产品运输安全，产品外包装须经冲击试验 24.气密性要求：医用吊塔、吊桥气体管道系统，0.6MPa气压保压24小时，压降 ≤0.5%/h。 - 吊塔额定承重不小于300kg，同时经4倍承重测试。 - 外科塔 1.投标吊塔产品必须通过CE认证，必须为Ⅱ类医疗器械认证；CE没有按医疗器械 认证或按Ⅰ类医疗器械认证的无效。 2.产品符合国家标准GB9706.1《医用电·气设备第1部分：安全通用要求》 3.产品符合国际标准ISO11197、IEC60601-1、IEC60601-1-2。 4.主体材料为高强度、耐腐蚀的铝合金型材,材料为6005，状态为T6 5.吊塔表面采用静电喷涂工艺，涂料具有抗菌功能，根据ISO22196:2011标准，表 面对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率达99.9%， 6.吊塔在300Kg负载下，旋转寿命达到10万次，测试后吊塔仍然可以正常旋转。 提供国际权威第三方检测和认证机构对吊塔整机进行的《预期使用寿命测试报告》。 （由于吊塔具有旋转臂，受力极端，对于只对轴承或转轴进行的检测无效） 7.为确保安全，吊塔必须符合气、电分离的标准。 8.吊塔防护等级应符合GB4208-2017标准中IP40的规定 9.吊塔需做动态试验，经冲击试验后，带电部件应不可触及，各类终端应符合要求，存在的保护装置应保持完整。 10.吊塔内气管必须为进口医用专业气管，产品符合ISO7396、ISO5359标准要求。 11.气体终端要求：颜色以及形状不同，防误插，具有Standby（原位待接通状态）功能，插拔次数≥20000次。 12.气电供应柱采用气电模块化设计，气体模块和电气模块可单独更换，供应柱由多个气电模块单元构成，产品安装后仍然可方便改变气、电位置或增加配置 13.气电供应柱为四面结构，四面均可安装仪器平台和附件。8条竖直内藏式导轨可以固定仪器平台及其它附件。 14.供应柱用来固定托盘和其它附件的导轨采用内藏式导轨，非外漏式的T型导轨。 15.仪器平台材料为铝合金材质，非钢板或者塑料材质。 16.仪器平台承重≥100kg,抽屉承重≥30kg同时承重需4倍承重测试 17.抽屉为铝合金材质，为确保承重和经久耐用，不得采用塑料材料。抽屉必须具有自回弹功能。 18.各回转机构旋转角度≥350°，转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。 19.外壳防火等级不小于UL94-V0级。 20.产品经过抗地震实验，抗震级别满足抗震8级性能要求。提供专业第三方试验报告。 21.吊塔基座应经载荷试验，基座安装在模拟楼板试验，扭矩载荷12000Nm时基座 法兰变形≤0.3°，扭矩载荷24000Nm时基座法兰变形≤1.5°。 22.为保证吊塔耐腐蚀性，应按国家标准GB/T2423.18进行盐雾试验，试验结束后产 品应无损伤，无可见锈痕 23.为了保证产品运输安全，产品外包装须经冲击试验 24.气密性要求：医用吊塔、吊桥气体管道系统，0.6MPa气压保压24小时，压降 ≤0.5%/h。 25.吊塔额定承重不小于300kg，同时经4倍承重测试。 其他参数待收集 |  |
|  | 商务要求 |  | - 1.保修3年 |  |

二、调查方式

问卷调查

三、调查要求

1.资料要求

有意向参加调查的供应商请于2025年10月17日起至2025年10月19日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：shebeike0774@163.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称

2.递交截止时间

2025年5月19日18：00。

3.递交方式

将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：shebeike0774@163.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。

四、联系方式

联系人：石工

电话：0774-5139083

2025年10月19日

二、调查内容

1、问卷邀请函

致贺州市中医医院：

我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：          （盖公章）

联系人：

联系电话：

日    期：2025年  月  日

2、资料要求

1.营业执照副本复印件加盖公章

2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章

3、市场调查情况说明

- 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）

如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。

- 产品市场供给情况以及供货周期；

如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；

如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

- 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；

| 序号 | 产品名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 成交价 | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、该设备具体技术参数配置偏离表

例：

| 技术参数要求 | 产品具体技术参数及配置 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴，所提供的品牌参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。

（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）

5、商务建议文件

供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。

6、报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2024年  月  日

7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料