贺州市中医医院关于广西黄姚古镇旅游文化产业区医院医疗设备采购市场调研问卷

各潜在供应商：

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：

一、调查内容

项目名称：贺州市中医医院关于广西黄姚古镇旅游文化产业区医院医疗设备采购项目

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉科检查治疗台 | 1套 | 1.结构组成 主机 1 台、弯头喷枪 1 支、直头喷枪 2 支、吸枪 1 支、吹枪 1 支、除雾装置 1 套、 射灯及支架 1 套、内置托盘 1 个 、 Φ80 棉球缸 2 个、药水瓶 6 个、摄像机 1 台、LED 冷光源 1 台、监视器 1 台、鼻内窥镜 6支、观片灯 1 个、全电动检查椅 1 套。 2.正常工作条件 2.1 环境温度：10℃~40℃; 2.2 相对湿度：30%～75%； 2.3 大气压力：700hPa～1060hPa； 2.4 电源：电压 AC220V±22V，频率 50Hz±1Hz。 3. 基本参数及性能要求 3.1 正压泵：2.5Kg/cm2 采用无油压缩机，体积小、噪音低。 3.2 负压泵：740mmHg（max）。 3.3 喷枪、吹枪压力:正压0.1～0.15Mpa 可调，压力精度为±0.025 Mpa。 3.4 吸枪压力:负压0～0.07Mpa可调，压力精度为±0.025 Mpa。 3.5 射灯及支架 3.5.1 射灯照度≥1×104 Lux； 3.5.2 射灯支架:能够180 °旋转，高低可调，无明显晃动。 3.6 除雾装置:有温控保护装置，将开关置于热风档，通电能够正常出风。 3.7 内置紫外线消毒:在电压220V时,在室温为20～25℃的情况下,253.7nm紫外线辐射 强度(垂直1m处)应≥70 μW/cm2 3.8 托盘:容积≥1500cm3。 3.9棉球缸:不锈钢材质，口径Φ≥70。 3.10台面尺寸：≥1610*650*820. 3.11台面材质：玻璃台面，耐用，易打理 3. 12医用内窥镜高清摄像系统1套（含摄像主机和摄像头，冷光源） 一，摄像系统参数： 1.1TV系统：PAL 1.2图像设置： 1/1.8CMOS,分辨率1920×1080, ≥1125线。 1.3扫描方式：逐行 1.4水平扫描频率：67.5KHz 1.5垂直扫描频率：60Hz 1.6同步系统：内同步 1.7视频输出：HDMIx1 DVIx1 VGAx1 CVBSx1 1.8信噪比：42dB 1.9最低照明：F1.4时小于1lux 1.10AGC： 自动 1.11图像显示：正常/水平翻转/垂直翻转/180度旋转 1.12采用原装夏普触摸屏控制按键，操作简单，人机界面友好。 1.13白平衡： 自动 1.14冻结：冻结/释放 1.15消光速度：<1s 1.16具有图像冻结和8倍电子放大功能 1.17摄像头IPX7防水性能，可浸泡消毒。 1.18摄像头具有白平衡，图像冻结，拍照，放大，四种遥控手柄功能键。 1.19具有不少于十种场景设置功能，可按照医生需求自动设置并保存参数，调出即可使用，并可设置更改密码，防止无关人员篡改参数。 1.20可拍照，录像，存储图像并自动标注日期，时间。 1.21可实现实时图像与历时图像同屏对比，方便评价临床疗效。 1.22主机具有三个USB接口，可与U盘，移动硬盘等移动存储介质连接，实现图像，视 频无损存储，并在计算机上查看，复制。 1.23菜单可以采用鼠标操作，调节，支持无线鼠标，可远距离操作，人性化程度高， 方便快捷。 1.24存储图片可自由标注，方便临床诊断。 1.25根据摄像机后期的使用情况，软件同步升级，满足客户需求。 二，内窥镜监视器 1.≥24吋液晶屏 2.分辨率；≥1920×1080 3.比例；16 : 9 4.色度；16.7M 5.对比度1500:1 6.可视角度； 178 °（H） × 178 °（V） 7.响应时间； 6ms 8.输入信号；HDMI、DVI、VGA、CVBS、USB、3G-SDI/HD-SDI(可选) 9.输出信号：CVBS 10.功率：50VA 三、LED冷光源参数 1.显色指数：医用冷光源具有良好的显色性，显色指数应不小于90。 2.色温：医用冷光源色温应在3000K～7000K范围内。 3.红绿蓝光的辐通量比：用于摄像系统的冷光源，对应摄像系统光谱响应的匹配关系。 4.以515nm～545nm波长范围的绿光辐通量фeg为基准。630nm～660nm波长范围的红光 辐通量фer与фeg比值为0.8,允差±20%；435nm～465nm波长范围的蓝光辐通量фeb与 фeg比值为1.4,允差±20%。 5.红外截止性能：医用冷光源在300nm～1700nm波长范围内的幅通量和光通量比值应不 大于6mW/lm。 6.光照均匀性：医用冷光源在参考窗口的照度均匀度为0.4，实测值应不大于标称值的 1.05倍。 7.照度超限点：医用冷光源在参考窗口的照度超限点数应不大于2。 8.输出总光通量：冷光源输出总光通量的标称值450lm。允差-10%上限不计。 9.机械接口规格： Ф 10允差： ± 1mm 10.构成和防故障的安全措施：灯泡寿命≧6000小时，采用灯泡寿命指示 四、观片灯 1 观片灯的色温应≥6500K; 2 观片灯的亮度≥2000cd/m2。 3 接通电源后，观片装置应在10s内发光，且无闪烁现象，无异常响声，无明显的延迟 现象。 4 观片灯上的照片夹应光滑无毛刺，夹片牢固且插取方便、灵活，有适宜的弹性（不 掉片），不得划伤照片。 五、内窥镜影像处理工作站 显示器分辨率; 1024×768. 图像显示; 768*576 32位. 影像调节; 亮度：256级 对比度：128级 色度：256级 饱和度：128级. 图像显示方式; ≥19吋彩色液晶显示器 工作站显示/全屏幕视屏显示. 图像打印方式; 支持普通复印纸、喷墨打印纸及高级相片纸. 1、应支持大量数据下的病历查询，数据统计及资料的备份及读取，应实现计费管理。 2、图像应可以实时采集，全程动态电影回放，图像清晰 3、实时动态图像取反显示，左右显示，上下镜像显示 4、采集的图像可叠加各种标志和系统时间，方便再次浏览。 5、实时采集的图像可单个窗口显示、也可多个窗口显示。 6、可更换软件界面，满足不同用户审美要求。 7 丰富的专业词库，大量的应用模块，用户可做到随意的调用及增加。方便医务人员生 成临床描述和诊断报告。 8、可自由随意编辑的打印报告内容及格式 9、大量标准的存储报告 100 万幅以上 10、可视化动态图像增强，提供图像灰度增强技术，图像拷贝，移动功能 11、方便精确的测量面积、周长、长度 12、动态跟踪提示，全按钮化操作, 高清晰全数字影像捕获 13、图像可添加的测量数据及诊断结果 14、鼠标和脚踏开关两种采集方式。 六、打印机:打印清晰，色彩柔和 七、内窥镜参数 1.内窥镜成像应清晰，视场边缘应圆整，在视场内不得有影响观察的划痕、麻点及附 着物。 2.内窥镜密封良好，经密封试验后，无模糊等异常现象。 3.内窥镜外表应光滑，应无毛刺、碰伤、划痕。 4.内窥镜各连接部件应牢固可靠。 5.内窥镜在常规条件下经药物消毒，不得产生腐蚀现象。 八、五官科检查椅参数 2.可旋转角度：360 ° 3.靠背最大斜角 140 ° 4.可升降 100mm 5.座垫与靠背可同时升降和倾斜 6.头架部位通过手柄控制可上下、前后任意调整 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 主机; 1; 台. 2; 喷枪; 弯头; 1; 支. 直头; 2. 3; 吸枪; 1; 支. 4; 吹枪; 1; 支. 5; 射灯及支架; 1; 套. 6; 正压泵; 1; 个. 7; 负压泵; 1; 个. 8; 内置托盘; 1; 个. 9; 棉球缸; 2; 个. 10; 高清监视器; 1; 台. 11; LED 冷光源; 1; 台. 12; 高清摄像机; 1; 台. 13; 打印机; 1; 台. 14; 紫外线消毒; 1; 台. 15; 影像工作站; 1; 套; 含电脑、打印机等. 16; 鼻内窥镜; 3; 支; 0°. 17; 鼻内窥镜; 3; 支; 70°. 18; 观片灯; 1; 台. 19; 全电动检查椅; 1; 套; 含医生椅. | 1.该参数仅作为统一参数表述口径，不作为最终招标参数；2.出现的品牌仅作为参考。 |
| 2 | 裂隙灯 | 1套 | 1.显微镜类型： 伽俐略式, 2.照明方式：上光源照明系统 3.变倍：≥5级变倍 4.放大倍率应含：6×、10×、16×、25×、40× 5.目镜倍率：≥12.5×倍 6.瞳距调节范围：55mm～70mm 7.裂隙宽度：0mm～14mm连续可调 8.裂隙高度：1mm～14mm连续可调 9.主 灯 源：LED光源 10.裂隙角度：0°～180°由垂直到水平方向连续可调 11.裂隙倾斜; 5°、10°、15°、20°四档 12.滤 色 片； 隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 13.光阑大小：Ф14mm、Ф10mm、Ф5mm、Ф3mm、Ф2mm、 Ф1mm、Ф0.2mm 14. 外置悬挂系统;具有标准式目镜下悬挂系统 15.采集像素；2400万有效像素 16.采集器：高性能单反相机 17.影像显示种类：静态图片，动态视频图像 18.拍摄方式：手柄式一键拍摄 19.具有独立对焦分光系统 20.相机适配器：采用国际通用EF卡口连接系统，标准54㎜。 21.应具有独立操作手轮微对焦系统 22.同轴背景光源: LED光源。 23.图像工作站;图像处理系统（眼科专用型），并取得国家版权局证书，软件功能包含：病人病例管理，图片编辑，图片对比，录像等功能。 部件; 数量; 单位; 描述. TSL-5D裂隙灯主机; 1; 台; 裂隙灯主机. 计算机; 1; 套; 标配计算机. 打印机; 1; 台; 彩色喷墨打印机. 升降台; 1; 套; 一体升降台. 其他参数待收集 |  |
|  | 商务要求 |  | - 1.保修3年 |  |

二、调查方式

问卷调查

三、调查要求

1.资料要求

有意向参加调查的供应商请于2025年10月17日起至2025年10月19日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：shebeike0774@163.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称

2.递交截止时间

2025年5月19日18：00。

3.递交方式

将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：shebeike0774@163.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。

四、联系方式

联系人：石工

电话：0774-5139083

2025年10月19日

二、调查内容

1、问卷邀请函

致贺州市中医医院：

我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：          （盖公章）

联系人：

联系电话：

日    期：2025年  月  日

2、资料要求

1.营业执照副本复印件加盖公章

2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章

3、市场调查情况说明

- 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）

如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。

- 产品市场供给情况以及供货周期；

如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；

如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

- 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；

| 序号 | 产品名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 成交价 | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、该设备具体技术参数配置偏离表

例：

| 技术参数要求 | 产品具体技术参数及配置 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴，所提供的品牌参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。

（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）

5、商务建议文件

供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。

6、报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2024年  月  日

7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料