贺州市中医医院设备采购市场调研问卷

各潜在供应商：

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：

一、调查内容

项目名称：贺州市中医医院设备采购

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声多普勒诊断系统（心脏型） | 1套 | 一、用途：用于以心脏为主和腹部、妇产、妇科、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，能满足开展新的临床应用需求。 二、主要技术规格及系统概述： 2.1 主机成像系统： 2.1.1 超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理同步进行多个声束的形成、采集和处理 2.1.2 高分辨率液晶显示器≥21.4英寸,分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 ▲2.1.3 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥±180度 ▲2.1.4 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图 2.1.5 显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱，并可显示或隐藏屏幕菜单 2.1.6 通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用 2.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 2.1.8 M型及解剖M型技术 2.1.9 脉冲反向谐波成像技术 2.1.10 彩色多普勒成像技术 2.1.11 彩色多普勒能量图技术 2.1.12 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF) ▲2.1.13 动态范围≥300dB 2.1.14 智能全域聚焦技术 2.1.15 实时双同步/三同步功能 2.1.16 内置DICOM 3.0 标准输出接口 2.1.17内有一体化超声工作站 2.1.18 系统主机内置1TB硬盘 2.2 二维灰阶成像单元 2.2.1 所有探头均为宽频、变频探头，基波频率、基波的具体数值可在屏幕上显示 2.2.2 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式，多级可调（≥3级） 2.2.3 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束 2.2.4 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用 2.2.5一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数 2.2.6 自动实时持续增益补偿 ▲2.2.7 侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头，≥6段，且可视可调 2.2.8 具备双幅对比显示 2.2.9 分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、线阵、相控阵 2.2.10具备专业心超工作者定制界面，支持2D功能选件位置个性化选择，提高心超医生易用性 2.3 彩色多普勒血流成像单元 2.3.1 具有二维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式 2.3.2 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术 2.3.3 彩色能量图及方向能量图 2.3.4 彩色实时同屏双幅对比显像 2.3.5 单键预设血流成像参数； 2.3.6 彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵 2.4 频谱多普勒成像单元 2.4.1 提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像 2.4.2 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数 2.4.3 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择 2.5 组织多普勒成像单元 2.5.1 具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像 2.5.2 二维、速度曲线同屏显示 2.5.3 提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行同步化定量分析 ▲2.5.4 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价 2.6 组织谐波成像单元 2.6.1 具备脉冲反相谐波技术 2.6.2 可显示谐波频率和基波频率 2.7实时三维成像模式 2.7.1实时三维血流成像 2.7.2实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频 2.7.3实时三维血流容积成像 2.7.4实时三维高帧频成像 2.7.5实时三维奔流容积成像 2.7.6实时三维单心动周期容积成像 2.7.7实时三维多心动周期容积成像 2.7.8实时三维放大成像 2.7.9实时三维血流放大成像 2.7.10实时双容积视野成像内面观，可同时实现动态显示心脏的前后两个容积切面，包含心房、心室四个腔室的完整显示 2.7.11实时双容积视野成像对面观，可实时双容积视野成像对面观，可实现同时动态显示心房观视野和心室观视野; 2.7.12实时三维智能切割可以从多个方向观察感兴趣区。 2.7.13实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可以从任意角度切割感兴趣区，且可以任意角度观察感兴趣区。 2.7.14实时三维智能断层,可同步显示16个切面。 2.7.15实时三维Z轴智能旋转 2.7.16xRES支持实时三维成像，支持实时三维容积成像及多平面成像显示 2.7.17实时三维MPR显示支持任意平面调整 2.7.18实时三维动态空间彩色显像 ▲2.7.19心腔镜成像模式：采用光源投照下心脏三维类解剖结构的显示，光源深度、方向与级别可调，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系； 2.7.20 实时多平面切割三维图像，可在任意平面随意切割，更加直观便利、快速获取所需解剖结构，协助医生正确选择介入装置 2.8实时三维心功能定量 2.8.1真实容积成像技术,无几何推算，提供EDV、ESV、EF、左室重量等多种定量参数，提供在线17节段左室容积曲线，提供三维时序及位移参数显像 2.9 实时任意多平面成像 ▲2.9.1同屏显示任意相交互的两幅图像，支持侧向、旋转、仰俯三种模式支持二维及彩色、负荷、心腔造影、心肌造影模式，同步左心室、左心房、a2DQ、ROI功能定量 2.10实时智能旋转成像 ▲2.10.1矩阵探头实现0－360度任意平面显像，支持二维及彩色、M型、TDI、负荷、自动心肌运动定量、心腔造影、心肌造影模式 2.11心功能定量 2.11.1自动二维左心室功能定量依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV；自动二维左心房功能定量依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，最大体积，最小体积；也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、PER、PRFR、AFF；自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能；可使用回放或存储剪辑分析，可在机、脱机分析 2.12三维心功能定量 ▲2.12.1自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置，多平面视图,包括长轴及短轴平面，并可进行任意的MRP处理；同时可以联合智能切割对容积图像进行观察、切割以及测量； 2.13先进三维心功能定量 ▲2.13.1以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积曲线计算整体 LV 及每个节段容积曲线并能同时显示17节段容积曲线 自动计算17节段同步化指数自动显示任意几个节段的同步指数（六个基底和六个中部左室节段的最大差值；六个基底和六个中部左室节段标准偏差；六个基底、六个中部和四个心尖左室节段的最大差值；六个基底、六个中部和四个心尖左室节段中的标准偏差；六个基底左室节段中的最大差值；六个基底左室节段中的标准偏差；三维时序及位移显像（位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值）自动生成报告(总体功能报告、节段最大差值、节段标准差值、时序和位移显像) 2.14测量及定量分析 2.14.1 常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） 2.14.1.1 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等） 2.14.1.2 多普勒血流测量及分析软件包 ▲2.14.1.3 专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程 2.14.1.4 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 2.14.2 血管中内膜厚度自动测量: 2.14.2.1 对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 2.15 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 2.15.1 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节 2.15.2 主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 2.15.3 具备主机硬盘图像数据存储 2.15.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 2.15.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 2.16输入和输出信号： 2.16.1 输入：DICOM DATA 2.16.2 输出：DP高清数字化输出 2.17 图像管理与记录装置： 2.17.1 内置图像管理系统 2.17.2 支持DVD／USB图像导出存储 2.18 连通性 2.18.1 医学数字图像和通信协议，DICOM 3.0 版接口部件 3.1 系统通用功能 3.1.1高分辨率液晶显示器≥21.4英寸,辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 ▲3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥±180度 3.1.3 标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，均可通用 3.1.4 功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定 3.2 探头规格 3.2.1 频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到12MHz 3.2.2 类型:相控阵、凸阵、微凸阵、线阵 ▲3.2.3 单晶体探头≥1支，腹部探头均具备采用单晶体材料 3.3 二维成像主要参数: ▲3.3.1成人心脏探头（1.1-4.8MHz） 血管线阵探头（3.3-12MHz） 腹部探头（1.3-4.7MHz） 经食道心脏探头（2.1-6.9MHz） 3.3.2 扫描速率: 相控阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 100 帧/秒 凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 39 帧/秒 3.3.3 扫描深度：最大扫描深度38cm 3.3.4 声束聚焦:发射接收动态连续聚焦 3.3.5 回放重现及存储:灰阶图像回放≥2000幅，存储时间≥5分钟 3.3.6预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个 ▲3.3.7 增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥6， LGC分段≥6且触摸屏上可视可调 3.4 频率多普勒 3.4.1 脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF 3.4.2 多普勒探头与频率: PW，CW 3.4.3 最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s 3.4.4 最低测量速度1mm/s (非噪声信号) 3.4.5 显示方式:B/D、B/C/D、D 3.4.6 电影回放:≥2000帧 3.4.7 零位移动: ≥6级 3.4.8 取样宽度及位置范围:宽度0.5-18mm; 分级可调 3.4.9 滤波器:高通滤波或低通滤波两种 3.4.10 显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位 3.5 彩色多普勒 3.5.1 显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 3.5.2 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 3.5.3 彩色显示角度: 20-120°选择 3.5.4 彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥19帧/秒 3.5.5 组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒 3.5.6 显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20° 3.5.7 显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比 3.5.8 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 3.6 超声图像及病案管理系统 3.6.1 动态图像采集,存储, 一次连续采集≥80幅 3.6.2 同屏电影回放≥4画面,可调回放速度 3.6.3 存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD 3.6.4 支持报告存储,检索,统计 3.6.5 为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储 3.6.6 DICOM QVue图像阅读器 3.7 超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调 序 号; 名称及型号; 数 量. 1; 彩色超声诊断系统主机; 1台. 2; 高分辨率液晶显示器; 1台. 3; 成人心脏探头; 1把. 4; 血管线阵探头; 1把. 5; 腹部探头; 1把. 6; 经食道心脏探头; 1把. 7; 三维心脏软件; 1套. 8; 附件; 1套. 9; 操作手册; 1份. 10; 超声工作站; 1套. 11; 超声诊断床; 1张. 12; 超声诊断椅; 1把. - 配置清单要求 - 其他参数待收集 |  |
|  | 商务要求 |  | - 1.保修10年 |  |

二、调查方式

问卷调查

三、调查要求

1.资料要求

有意向参加调查的供应商请于2026年4月14日起至2026年4月19日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：316140083@qq.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称

2.递交截止时间

2026年4月19日18：00。

3.递交方式

将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：316140083@qq.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。

四、联系方式

联系人：石工

电话：0774-5139083

2026年4月14日

二、调查内容

1、问卷邀请函

致贺州市中医医院：

我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：          （盖公章）

联系人：

联系电话：

日    期：2026年  月  日

2、资料要求

1.营业执照副本复印件加盖公章

2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章

3、市场调查情况说明

- 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）

如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。

- 产品市场供给情况以及供货周期；

如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；

如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

- 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；

| 序号 | 产品名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 成交价 | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、该设备具体技术参数配置偏离表

例：

| 技术参数要求 | 产品具体技术参数及配置 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴，所提供的品牌参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。

（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）

5、商务建议文件

供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。

6、报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日

7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料