贺州市中医医院设备采购市场调研问卷

各潜在供应商：

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：

一、调查内容

项目名称：贺州市中医医院设备采购

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声多普勒诊断系统（妇产型） | 1套 | 1、 设备用途：具备妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、成人心脏、泌尿科、浅表组织与小器官的应用 ★2、 主机具备NMPA三类医疗设备注册证 3、 主机规格 3.1 LCD显示器 ≥23英寸，显示器自带 HDMI 接口 3.2 液晶触摸屏≥15英寸 3.3 Windows操作系统 3.4 软件波束形成器平台 3.5 成像模式：2D，Color,PW,CW,TDI,3D,4D 3.6 二维线阵探头支持CW连续波多普勒成像 3.7 二维凸阵探头支持CW连续波多普勒成像 ▲3.8 容积探头可以CW连续波多普勒成像 3.9 PW最小取样容积≤0.2mm ▲3.10 二维成像扫描深度≥48cm ▲3.11 系统动态范围≥395dB ▲3.12 可在不需要造影剂的情况下观察血流动力学。 3.13 具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术 3.14 探头智能响应技术：拿取探头后，探头自动激活，并进入到扫描状态 3.15 具有实时四维动态容积对比成像技术 3.16 具备实时四维自动动态跟踪胎儿面部成像功能 ▲3.17 STIC胎心容积自动切面识别技术，STIC模式下容积数据自动获取≥8个切面，至少包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面 3.18 STIC彩色多普勒模式下，支持容积自动切面识别技术 3.19 支持STIC M模式 3.20 3D模式下自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后角6组生物指标 ▲3.21 智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据的产程报告 ▲3.22 主机内置产筛软件，自动检测识别≥20个中孕期产前筛查切面，同时实现自动注释及测量 3.23 智能产筛切面质量控制功能，系统将获取的切面的结构与标准解剖示意图切面显示的结构进行对比 3.24 智能先心病筛查技术：AI智能引导扫描流程，自动识别胎心四腔心切面、三血管气管切面，并智能测量心轴的角度。并具有示例图像对比判断胎心是否正常。 3.25 智能盆底检查技术：基于人工智能（AI），自动识别Valsalva状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径 4、 测量与分析 4.1 胎儿生物学自动测量技术，测量项目≥11项，至少包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长、NT、IT、小脑、CM、侧脑室、心轴 4.2 不规则体积测量技术，支持同时测量≥3个低回声的不规则体的体积 4.3 自动计算容积组织的血管指数VI，FI和VFI 4.4 支持基于二维斑点追踪技术同时对左右心室进行24段定量分析功能，对胎儿心脏的大小、形状、收缩力进行自动测量及分析，并具有的评估报告 5、 图像存储、管理及回放重现 5.1 支持单独注册证的容积数据离线处理软件，实现与主机相同的3D分析功能。设备采集的容积数据可通过DICOM接口传输到容积数据离线处理软件 5.2 支持一键式输出3D打印格式：至少包括STL 文件、Stanford Polygon 文件、Alias Wavefront Object 文件、Point Cloud 文件、3D Manufacturing Format 文件 （提供产品说明书证明） 5.3 出厂内置HDD及SSD双硬盘 5.4 具备储存后的图像再次优化调节功能，后处理参数≥30种 ▲5.5 图像匿名输出功能，至少适用的图像类型包括：BMP、TIFF、JPEG、MP4 6、 配置5把探头 6.1 成人腹部单晶二维凸阵探头：阵元数≥192，成像角度≥112°，屏幕可明确显示的最高成像频率≥8.5Mhz 6.2 腹部容积探头：阵元数≥192阵元，容积成像角度≥90°x 85°，屏幕可明确显示的最高成像频率≥9Mhz 6.3 腔内容积凸阵探头：阵元数≥192，二维成像角度≥185°，容积成像角度≥185°x 120°，屏幕可明确显示的最高成像频率≥13Mhz 6.4 小儿心脏相阵控探头：频率：2.4-8.0MHz 6.5 高频线阵探头：阵元数≥1000阵元，屏幕可明确显示的最高成像频率≥14.5Mhz 6.6 配套超声工作站一套，打印机1套，检查床、检查桌椅一套 - 其他参数待收集 |  |
|  | 商务要求 |  | - 1.保修10年 |  |

二、调查方式

问卷调查

三、调查要求

1.资料要求

有意向参加调查的供应商请于2026年4月14日起至2026年4月19日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：316140083@qq.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称

2.递交截止时间

2026年4月19日18：00。

3.递交方式

将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：316140083@qq.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。

四、联系方式

联系人：石工

电话：0774-5139083

2026年4月14日

二、调查内容

1、问卷邀请函

致贺州市中医医院：

我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：          （盖公章）

联系人：

联系电话：

日    期：2026年  月  日

2、资料要求

1.营业执照副本复印件加盖公章

2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章

3、市场调查情况说明

- 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）

如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。

- 产品市场供给情况以及供货周期；

如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；

如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

- 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；

| 序号 | 产品名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 成交价 | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、该设备具体技术参数配置偏离表

例：

| 技术参数要求 | 产品具体技术参数及配置 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴，所提供的品牌参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。

（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）

5、商务建议文件

供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。

6、报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日

7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料