贺州市中医医院设备采购市场调研问卷

各潜在供应商：

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：

一、调查内容

项目名称：贺州市中医医院设备采购

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声多普勒诊断系统（全身型B） | 1套 | 一、用途：主要用于腹部、妇产、妇科、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，能满足开展新的临床应用需求。 二、主要技术规格及系统概述： 2.1 主机成像系统： 2.1.1 高分辨率液晶显示器23.8英寸分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 ▲2.1.2 操作面板具备液晶触摸屏12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥±180度 2.1.3 全新集束精准发射技术， 2.1.4 脉冲优化处理技术 2.1.5 海量并行处理技术 2.1.6 自适应增益补偿技术 2.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 2.1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确地进行测量,支持所有探头 2.1.9 脉冲反向谐波成像单元； 2.1.10 彩色多普勒成像技术； 2.1.11 彩色多普勒能量图技术； 2.1.12 方向性能量图技术 2.1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； ▲2.1.14 动态范围380dB 2.1.15 智能全程聚焦技术； 2.1.16 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 2.1.17 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 2.1.18 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节3级。 2.1.19内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 2.1.20 内有一体化超声工作站； 2.2 先进成像技术： 2.2.1 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸23.8”，显示比例16：9，分辨率1080p（1920x1080） 2.2.2 超宽视野成像扫描技术 - 测量功能,电影回放功能 - 线阵、凸阵及容积探头具备 - 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 2.2.3 超声声速自动校正技术 - 针对肥胖及困难病人 - 可用于乳腺检查，并可调整级别 - 专门的预置条件 2.2.4 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 2.2.5 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。 2.2.6 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。 ▲2.2.7 术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。 2.2.8 具有微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。 2.2.9 具备智能多普勒血管检查技术 - 单键优化二维、多普勒图像质量 - 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 - 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 2.2.10 脑卒中疾病诊断相关技术 - 可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果 - 自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值 - 计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比 2.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 2.3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 2.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 2.3.3 外周血管测量和计算功能； 2.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 2.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 2.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩， 可进行参数编程调节； 2.4.2 硬盘1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2000帧； 2.4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 2.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 2.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； 2.5 输入/输出信号： 2.5.1 输入：DICOM DATA 2.5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出 2.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 三、系统技术参数及要求： 3.1 系统通用功能： 3.1.1 分辨率液晶显示器23.8寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 ▲3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥±180度 3.1.3 探头接口选择：4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头 3.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 3.2 探头规格 3.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率18.0MHz, 从1 MHz 到18.0MHz 3.2.2 二维、彩色多普勒均可独立变频； 3.2.3 类型：线阵、凸阵 ▲3.2.4 可选单晶体探头2把，具有腹部、腔内全面单晶体探头支持 ▲3.2.5 腹部探头（1.1-4.8MHz） 腔内探头（3.3-9.7MHz） 超带宽浅表线阵探头（4.0-18.0MHz） 浅表探头（3.1-11.9MHz） 成人心脏探头（1.1-4.8MHz） ▲3.2.6扫描深度58cm，浅表扫描深度14cm 3.2.7 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、 电子凸阵：B/PWD; 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD 3.3 二维显像主要参数： 3.3.1 成像速度：凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度45帧/秒 扫描线：每帧线密度320超声线 ▲3.3.2 增益调节：TGC增益补偿8 段，LGC侧向增益补偿6 段（触摸屏上可视可调），B/M 可独立调节； 3.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 3.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 3.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 3.4 频谱多普勒： 3.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、 连续波多普勒（CW）； 3.4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz 3.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； 3.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：10.0 m/s（0度夹角）； CWD:血流速度28.0m/s 3.4.5 最低测量速度：1mm/s (非噪音信号)； 3.4.6 Doppler及M型电影回放：45 秒； 3.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； 3.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.7mm至20mm多级可调； 3.4.9 零位移动：8 级； 3.4.10 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展， 局放及移位； 3.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 3.5 彩色多普勒： 3.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） 3.5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 3.5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) 3.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1mm/s（非噪声信号） 3.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 3.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 3.6 超声功率输出调节： 3.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 3.6.2 输出功率选择分级可调 3.7 记录装置： 3.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存 3.7.2 主机硬盘容量1T（1024GB） 3.7.3 DVD-RW 或USB图像存储 3.7.4 USB接口4个，用于图像传输 3.8 技术手册： 中文操作手册 配置要求 序 号; 名称及型号; 数 量. 1; 彩色超声诊断系统主机; 1台. 2; 高分辨率硬屏液晶显示器; 1台. 3; 腹部探头; 1把. 4; 腔内探头; 1把. 5; 超带宽浅表线阵探头; 1把. 6; 成人心脏探头; 1把. 7; 浅表探头; 1把. 8; 附件; 1套. 9; 操作手册; 1份. 10; 超声工作站; 1套. 11; 超声诊断床; 1张. 12; 超声诊断椅; 1把. - 其他参数待收集 |  |
|  | 商务要求 |  | - 1.保修10年 |  |

二、调查方式

问卷调查

三、调查要求

1.资料要求

有意向参加调查的供应商请于2026年4月14日起至2026年4月19日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：316140083@qq.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称

2.递交截止时间

2026年4月19日18：00。

3.递交方式

将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：316140083@qq.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。

四、联系方式

联系人：石工

电话：0774-5139083

2026年4月14日

二、调查内容

1、问卷邀请函

致贺州市中医医院：

我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：          （盖公章）

联系人：

联系电话：

日    期：2026年  月  日

2、资料要求

1.营业执照副本复印件加盖公章

2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章

3、市场调查情况说明

- 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）

如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。

- 产品市场供给情况以及供货周期；

如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；

如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

- 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；

| 序号 | 产品名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 成交价 | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、该设备具体技术参数配置偏离表

例：

| 技术参数要求 | 产品具体技术参数及配置 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴，所提供的品牌参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。

（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）

5、商务建议文件

供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。

6、报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日

7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料