贺州市中医医院设备采购市场调研问卷

各潜在供应商：

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：

一、调查内容

项目名称：贺州市中医医院设备采购

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声多普勒诊断系统（全身型C） | 1套 | 一、 高档彩色多普勒超声波诊断仪 二、 数量：一台 三、 使用单位： 四、 设备用途及说明： 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 乳腺、小器官、儿科、肌骨、介入临床应用。所投主机须具备国家医疗器械三类注册证的最新版本。 五、 主要规格及系统概述 5.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括： 5.1.1 显示器与操作系统 5.1.2 二维灰阶成像 5.1.3 彩色多普勒血流成像 5.1.4 实时频多普勒显示及分析 5.1.5 组织多普勒成像 5.1.6 组织谐波成像 5.1.7 超声造影成像 ▲5.1.8 具备宽景成像(支持凸阵、相控阵、线阵等所有2D成像探头，扫描长度≥110cm) 5.2 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） 5.2.1 一般测量 5.2.2 妇产科测量 5.2.3 心脏功能测量 5.2.4 多普勒血流测量与分析 5.2.5 外周血管测量与分析 5.2.6 泌尿科测量与分析 5.3 输入/输出信号：S-端子或HDMI高清视频、USB等 5.4 网络功能： 5.4.1 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 5.4.2 具备网络接口及无线连接 5.5 图像存储与(电影)回放重现单元： 5.5.1 超声图像存档与病案管理系统 5.5.2 固态硬盘容量≥1TB 5.5.3 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 5.5.4 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现，动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介 5.6 其他技术： 5.6.1 空间复合成像 ▲5.6.2 穿刺针增强显示功能，多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示，支持凸阵及线阵探头 5.6.3 灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，可显示极低速血流，可支持凸阵、相控阵、线阵、矩阵阵列探头 5.6.4 血管中内膜测量与分析（可测量血管前、后壁内中膜厚度） 5.6.5 支持弹性成像技术，包含应变及剪切波弹性成像 5.6.7 移动终端互联 5.6.8 随访辅助 5.6.9 多普勒血流定量 5.6.10 具备在机造影LI-RADS分类报告系统 六 技术参数及要求 6.1 系统通用功能： 6.1.1 显示器：≥23英寸高分辨率显示屏，具备万向关节臂，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠 6.1.2 触摸屏：≥12英寸,可与显示器同步显示实时图像 6.1.3 操作面板：支持电动调节高度、前后左右位置及旋转 6.1.4 探头接口：可激活探头接口≥4个（不包括笔式探头接口），可通用互换均为，均为无针触点式大接口，触点数＞400 6.1.5 探头规格： 6.1.5.1 系统可支持最高成像频率24MHz 6.1.5.2 所有成像探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示 ▲6.1.5.3 可选配探头包括成人凸阵、小儿凸阵、成人相控阵、无线探头、按键探头、高频线阵、经食道、术中T型、腔内双凸双平面探头 ▲6.1.5.4 可选配单晶体探头个数≥10个 ▲6.1.5.5 阵元数: 单晶体凸阵≥192；线阵≥1000；单晶体相控阵≥200 6.1.5.6 可选配内置感应器探头，≥5支 6.1.5.7 标配探头： 6.1.5.7.1 成人腹部凸阵探头：单晶体，带宽1.0-6.0 MHz，可视可调频率范围：2.0-6.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性 ▲6.1.5.7.2 线阵探头：单晶体，带宽4.0-9.0MHz，可视可调频率范围：6.0-9.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性 6.1.5.7.3 腔内微凸探头：宽带4.0-9.0MHz腔内微凸探头，用于妇科、产科、泌尿等，支持弹性成像功能。 ▲6.1.5.7.4 成人相控阵探头：超声频率2.0-5.0MHz，扫描角度≥110°（全视野成像，包括二维、彩色血流成像） 6.1.5.7.5 超高频线阵探头：超声频率8.0-18.0MH 6.1.6 组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示 6.1.7 穿刺导向：标配探头支持穿刺引导，穿刺引导角度≥3个 6.1.8 集成式耦合剂加热装置，温度分档可调 6.1.9 预设条件 针对不同的检查脏器预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节 6.1.10 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 6.2 二维灰阶成像主要参数 6.2.1 成像速率： 6.2.1.1 凸阵探头，18cm深度，全视野，二维帧频≥43 6.2.1.2 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 90°，二维帧频 ≥60 ▲6.2.2 成像深度≥48cm 6.2.3 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20° 6.2.4 增益调节：B/M可独立调节，数字TGC分段≥8，同时可自动优化轴向及横向增益 6.2.5 回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒 6.2.6 组织声束矫正技术 6.3 彩色多普勒成像主要参数 6.3.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示 6.3.2 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） 6.3.3 彩色取样框偏转角度：-20° - +20° 6.3.4 彩色多普勒成像速率： 6.3.4.1 凸阵探头，18cm深度，全视野，彩色帧频≥8 6.3.4.2 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 90°，彩色帧频 ≥11 63.5 彩色多普勒增强显示技术： 63.5.1 具备彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） 6.3.5.2 具备超微细血流成像技术，支持二维立体显示模式 6.3.5.3 具备二维立体血流成像，立体呈现程度可调节 6.3.6 具备智能多普勒技术，自动调整彩色取样框位置、偏转角度 6.4 频谱多普勒主要参数 6.4.1 成像模式：PW，CW，HPRF 6.4.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率具体数值可明确显示 6.4.3 PWD及HPRF：血流速度≥8m/s；CWD：血流速度≥10m/s 6.4.4 最低测量速度：≤2mm/s （非噪声信号） 6.4.5 PW取样容积范围：0.5-20mm 6.4.6 零位移动：≥10级 6.5 造影成像技术 6.5.1 造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵阵列、腔内，术中T型、双平面（双凸）、凸阵容积、腔内容积探头等，支持探头总数≥16支 6.5.2 灰阶图与造影图像实时同屏双幅及混叠显示；双幅显示时灰阶、造影图可分别实时显示穿刺引导线；可实现同屏双幅投射式测量（附图） 6.5.3 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器 6.5.4 具有机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能 6.5.5 可对造影剂到达时间进行颜色编码，主要用于以不同彩色显示造影剂到达时间 6.5.6 可在造影成像模式下使用微血流成像 6.6 应变弹性成像技术 ▲6.6.1 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线 6.6.2 可支持凸阵、线阵、腔内、矩阵阵列、术中T型及L型探头、腔内双平面（双凸）探头等≥13个探头 6.6.3 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，提供感兴趣区与参照区的硬度比 6.7 剪切波弹性成像 6.7.1 实时二维剪切波弹性成像技术 6.7.2 可支持凸阵、线阵、矩阵阵列探头、腔内探头，术中探头；支持探头最高频率24MHz ▲6.7.3 可在标配腹部凸阵探头、小器官线阵探头、腔内微凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像 6.7.4 具备剪切波弹性定量分析，定量数据可选择杨氏模量（KPa）或剪切波速度（m/s） 6.7.5 针对困难病人可提供 “穿透模式” 6.8 超声主机可通过蓝牙无线通信功能链接手机及平板电脑等智能移动终端 6.9 通过无线连接超声主机的手机或平板电脑实现移动操控超声设备，完成检查模式切换、冻结、测量等操作 ▲6.10 借助无线连接在超声主机的移动设备的拍摄功能拍摄图片，图片可瞬时上传至超声设备，拍摄的图片与超声影像实时同屏显示 6.11 可将既往存储图像的成像参数、体标、注释等一键复制到当前正在进行的检查，保证对比观察的科学性和准确性，为临床诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息 6.12 通过对感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得血管多少的定量数据，以数据、曲线的形式显示 6.13 配备探头5把：成人相阵控心脏探头1把，腹部凸阵探头1把，单晶体线阵探头1把，超高频线阵探头1把 ，腔内探头1把 6.14 配套超声工作站一套，打印机1套，检查床、检查桌椅一套 6.15产前超声智能质控平台软件 - 其他参数待收集 |  |
|  | 商务要求 |  | - 1.保修10年 |  |

二、调查方式

问卷调查

三、调查要求

1.资料要求

有意向参加调查的供应商请于2026年4月14日起至2026年4月19日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：316140083@qq.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称

2.递交截止时间

2026年4月19日18：00。

3.递交方式

将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：316140083@qq.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。

四、联系方式

联系人：石工

电话：0774-5139083

2026年4月14日

二、调查内容

1、问卷邀请函

致贺州市中医医院：

我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：          （盖公章）

联系人：

联系电话：

日    期：2026年  月  日

2、资料要求

1.营业执照副本复印件加盖公章

2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章

3、市场调查情况说明

- 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）

如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。

- 产品市场供给情况以及供货周期；

如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；

如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

- 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；

| 序号 | 产品名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 成交价 | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、该设备具体技术参数配置偏离表

例：

| 技术参数要求 | 产品具体技术参数及配置 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴，所提供的品牌参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。

（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）

5、商务建议文件

供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。

6、报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日

7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料