贺州市中医医院设备采购市场调研问卷
各潜在供应商：
为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：
一、调查内容
项目名称：贺州市中医医院设备采购
	序号
	产品名称
	数量
	简要技术规格
	备注

	1
	便携式B超1
	1
	1、设备用途说明：
1.1主要用于心脏、腹部、妇科、产科、血管、泌尿等的研究和临床实践
2、主要技术规格及系统概述：
2.1高档彩色多普勒超声诊断仪包括：
2.1.1彩色监视器：≥13寸高分辨率彩色LED显示器，与主机一体化
▲2.1.2触摸屏：≥13寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作
▲2.1.3主机重量：≤3kg
2.1.4支持探头扩展器，扩展器可1扩≥3个
2.1.5电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥30分钟
2.1.6可拆卸式台车，带储物盒功能
2.1.7台车支持升降，行程≥28cm
2.1.8支持桌面支架放置，用户可从台车上直接拆下放置在桌面上
2.1.9台车上自带专业的消毒用杯套，方便单人完成探头消毒
2.1.10全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28000
2.1.11彩色多普勒
2.1.12能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图
2.1.13M模式
2.1.14脉冲波多普勒，连续波多普勒
2.1.15实时血流三同步
2.1.16血流的自动频谱包络分析测量
2.1.17频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合
2.1.18智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度
2.1.19极简模式:可点击仅把常用几个按键调出，方便医生只关注图像或实施简单的操作
2.1.20具有全科应用包，包括：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、血管、小器官等检查模式
2.2测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）
2.2.1一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）
2.2.2多普勒血流测量与分析
2.2.3全自动血流多普勒包络分析
2.3一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件：
2.3.1超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现
2.3.2病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等
2.4云端互联功能
▲2.4.1支持手机调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能
▲2.4.2内置远程会诊模块，无需下载APP即可开展实时远程视频会诊
▲2.4.3无需下载APP，支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等
2.5图像管理与记录装置：
2.5.1大容量硬盘≥240G
2.5.2图像可存储为PC兼容格式
2.5.3USB接口支持打印和数据输出
3、技术参数及要求：
3.1探头规格：
3.1.1支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵、腔内探头
3.1.2线阵探头有效阵元≥128
▲3.1.3线阵、凸阵探头上自带按键，可远程操控主机
3.2二维图像主要参数：
3.2.1常用探头工作频率范围（1.0-15.0MHz）
凸阵探头频率2.0-5.0MHz
相控阵探头频率1.0-4.0MHz
线阵探头频率4.0-15.0MHz
3.2.2数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT
3.2.3电影回放：灰阶图像回放≥16000幅
3.2.4增益调节：TGC分段≥3
3.2.5扫描深度≥30cm
3.3频谱多普勒成像技术参数：
3.3.1支持方式：PWD、CWD、HPRF
3.3.2最大测量速度：PWD：血流速度最大8.0 m/s
CWD：血流速度最大35 m/s
3.3.3最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）
3.3.4显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D
3.3.5电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算
3.3.6零位移动：≥8级
▲3.3.7取样宽度及位置范围：宽度 1–30mm；分级
3.4彩色多普勒
3.4.1显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示
3.4.2显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比
3.4.3彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图
4.配置要求：
4.1 主机             1台
4.2 超声系统软件     1套 
4.3凸阵探头          1个
4.4相控阵探头        1个
4.5线阵探头          1个
4.6台车              1台
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	2
	便携式B超2
	1
	一、设备用途说明：
主要用于腹部、妇产，生殖、血管、心脏、浅表组织/乳腺、儿科、新生儿、术中、泌尿、骨骼、TCD、介入引导、神经的超声诊断和科研工作；该设备的整体功能必须具有世界领先水平，系统具有升级能力的设计，以满足将来扩展的新技术之临床应用的需求
二、主要技术规格及系统概述：
1.高档便捷式彩色多普勒超声系统包括：
1.1彩色监视器：≥15英寸高分辨率彩色LED显示器
*1.2主机重量（含电池）：≤5kg
*1.3主机探头接口：≥2个，非扩展接口。
1.4支持探头扩展≥3个
1.5电池的续航时间（实时扫查下）：≥45分钟
2.操作键盘：物理键盘，主机内置轨迹球，非外接可配置放置便携机的专用台车，带储物盒功能
3.全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28000
4.具备数字化高分辨率二维灰阶成像
5.具备谐波成像技术
6.具备彩色多普勒
7.具备能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图
8.具备解剖M型
9.具备脉冲波多普勒，连续波多普勒
10.具备实时血流三同步
11.具备血流的自动频谱包络分析测量
12.具备智能穿刺增强功能，探头可自动识别针体角度，自动调节声束角度与针体垂直
13.具备实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7线，可做曲别针实验
14.具备自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率
15.具备频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。
16.具备多取样门脉冲多普勒技术：可同时取样不少于2个PW取样门，并能实时显示多个取样门的频谱图像。
智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。
17.具备测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）
17.1一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）
17.2具备多普勒血流测量与分析
17.3具备全自动血流多普勒包络分析
17.4测量赋值功能：可以把常规测量赋值到带标签的测量上。
17.5 IMT颈动脉内中膜自动测量
18.一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理软件：
超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现
19.病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等
20.云端互联功能
*20.1支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能
 超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。
*20.2无需下载APP即可支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、测量、冻结、存图等
21.输入/输出信号及参考信号：
21.1输入：网络
21.2输出：HDMI，S-video，VGA，USB
22.图像管理与记录装置：
22.1大容量硬盘≥240G
22.2图像可存储为PC兼容格式
22.3 USB接口支持打印和数据输出

23.探头规格：
23.1频率：可选配探头频率范围1.0-20.0MHz
23.2系统可支持探头最高频率≥20MHz
23.3支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵
23.4线阵探头有效阵元≥192
24.二维图像主要参数：
24.1常用探头工作频率范围（1.0-15.0MHz）
24.2凸阵探头频率1.0-5.0MHz
24.3线阵探头频率4.0-15.0MHz
24.4相控阵探头频率1.0-4.0MHz
25.扫描速率
25.1相控阵，18cm 深度时，全视野扫描帧率≥60帧/秒
25.2凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥40帧/秒
26.发射声束聚焦≥8段
27.接收方式：可视可调动态范围≥180db
28.二维灰阶≥256
29.数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT
30.电影回放：灰阶图像回放≥16000幅。
31.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节
32.增益调节：TGC分段≥8
33.谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波
34.扫描深度≥30cm。
35.频谱多普勒成像技术参数：
35.1支持方式：PWD、CWD、HPRF
35.2最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s
CWD：血流速度最大35 m/s
35.3最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）
35.4显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D
36.电影回放：≥410秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算
37.零位移动：≥8级
38.取样宽度及位置范围：宽度 1–30mm；

39彩色多普勒
39.1显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示
39.2彩色显示帧频：
39.2.1相控阵探头，18cm深时,全视野彩色显示帧频≥15帧/秒
39.2.2凸阵探头， 18cm深时,全视野彩色显示帧频≥9帧/秒
39.3偏转角：线阵扫描图像范围：-30°~+30°
39.4显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比
39.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图
超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。

配置清单： 
 主机  1台
超声系统基础软件  1套
常规测量包  1套
凸阵探头  1把
线阵探头  1把
相控阵探头  1把
穿刺架  1把
专用台车 1台
超声专用行李箱 1个

	

	
	商务要求
	
	1.原厂保修3年
	


二、调查方式
问卷调查
三、调查要求
1.资料要求
有意向参加调查的供应商请于2026年9月30日起至2026年10月08日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：316140083@qq.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称
2.递交截止时间
2026年10月08日18：00。
3.递交方式
将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：316140083@qq.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。
四、联系方式
联系人：石工
电话：0774-5139083
2026年9月30日






















[bookmark: _Toc8052]二、调查内容
1、问卷邀请函
致贺州市中医医院：
我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。
我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。


单位名称：          （盖公章）
联系人：                     
联系电话：                   
[bookmark: _Hlk85126858]日    期：2026年  月  日


2、资料要求
1.营业执照副本复印件加盖公章
2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章




[bookmark: _Toc24690]3、市场调查情况说明
（1） 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）
如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。


（2） 产品市场供给情况以及供货周期；
如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

（3） 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；
如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

（4） 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；
	序号
	产品名称
	制造商或服务商
	规格型号
	成交价
	采购单位
	成交时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	







4、该设备具体技术参数配置偏离表
例：
	序号
	需求参数
	产品具体参数及配置
	是否偏离

	1
	
	 
	



如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴；所提供的参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。
（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）


[bookmark: _Toc9268]5、商务建议文件
供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。



[bookmark: _Toc37256575][bookmark: _Toc5245]6、报价一览表
	序号
	设备名称
	数量
	品牌
	规格型号
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：                 大写（元）：




注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日








7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料

