贺州市中医医院设备采购市场调研问卷
各潜在供应商：
为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：
一、调查内容
项目名称：贺州市中医医院设备采购
	序号
	产品名称
	数量
	简要技术规格
	备注

	1
	床旁血滤机（CRRT）
	1
	1.血液净化治疗模式
1.1.可提供全面冶疗方案，满足体外抗凝及临床科研要求
1.2.连续性静—静脉血滤（CVVH）
1.3.连续性静—静脉血透（CVVHD）
1.4.连续性静—静脉血液透析滤过（CVVHDF）
1.5.连续性静—静脉血液透析滤过 前稀释（Pre-CVVHDF）
1.6.连续性静—静脉血液透析滤过 后稀释（Post-CVVHDF）
1.7.连续性静—静脉血滤 前后同时稀释（Pre-post CVVH）
1.8.具备枸橼酸抗凝和同步补钙治疗模式（CICA-CVVHD/CVVHDF）
1.9.血浆置换模式（TPE）
1.10.▲具备流量三通夹，CVVH、CVVHD、CVVHDF模式可在任意模式下一键切换，无需手动调整管路连接；
2.流量泵和肝素泵的要求
2.1.▲动力泵装置：配置不少于6个泵，血泵、置换液泵、透析液泵、废液泵、内置肝素泵/钙泵，枸橼酸泵，和机器一体化设计
2.2.血流量范围：10～480ml/min，精度-5至+10%
2.3.置换液流量范围：0～120ml/min，精度±1%或±5ml/h；
2.4.透析液流量范围：0～120ml/min，精度±1%或±5ml/h；
2.5.TPE模式下血浆泵流量范围：0,50～3000ml/h，精度±1%或±5ml/h
2.6.滤过液流量范围：0～180ml/min，精度±1%或±5ml/h；
3.具备肝素泵抗凝组件
3.1.肝素注射泵流量范围：0.5~20ml/h，精度±5%或±0.2ml；
3.2.具备肝素输注压力监测，范围0~+500mmHg；
4.具备枸橼酸泵抗凝组件
4.1.钙流量范围：0.5~100ml/h；
4.2.钙剂量在废液中浓度设置范围：0.2~3mmol/L，调节精度：0.1mmol/L；
4.3.枸橼酸泵流量：15~500ml/h，精度±1%或±10ml/h；
4.4.枸橼酸剂量可在血液浓度设置范围：2.0~6.0mmol/L，调节精度：0.1mmol/L；
4.5.具备枸橼酸钠输注压力监测，范围-200~+100mmHg；
4.6.屏幕显示泵速；
4.7.枸橼酸称重单元称重范围总共为0-3000g；精度0.1%或±5g，最大承重3000g;
4.8.枸橼酸泵和钙泵与机器可实现一体化联动, 实时同步，自动计算及精确补充枸橼酸和钙溶液治疗参数
5.▲压力监测
5.1.5个压力监测：动脉压、静脉压、滤器前压、滤出液压、补液压、跨膜压
5.2.动脉压监测显示范围：-450～+650mmHg；精确度±10mmHg；
5.3.静脉压监测显示范围：-450～+650mmHg；精确度±10mmHg；
5.4.滤器前压监测显示范围：-450～+650mmHg；精确度±10mmHg；
5.5.置换液压监测显示范围：-450～+650mmHg；精确度±10mmHg；
5.6.废液压监测显示范围：-450～+650mmHg；精确度±10mmHg；
5.7.压力监测范围可满足与ECMO联合使用
6.液体平衡管理
6.1.具备4杆称；称重系统包括：置换液称重单元、透析液重单元、废液重单元、枸橼酸钠重单元；
6.2.单秤最大负荷：15kg，精度±0.1%或±5ml；分辨率：1g；
6.3.置换液称、透析液称单称可同时悬挂2袋4L液体；废液称单称可悬挂2个废液袋，废液管路接口可同时接2个废液袋；减少临床工作量以及换袋引起的治疗中断；
7.▲具备智能液体管理系统：精确液体管理、精准治疗剂量、精简停机时间，实时更新显示：实际剂量、目标剂量、选择剂量（实际），自动补液和智能液体调节功能，使治疗剂量轻易达成靶剂量98%，提高CRRT治疗质量；
8.▲具备自动置换液补偿功能：在治疗过程中系统检测到置换液治疗剂量目标和实际治疗之间存在偏差后，置换液流速变会暂时自动提高+1%~+5%，误差消除后，该功能关闭；提高置换液达成治疗剂量；
9.智能压力监测系统：机器监测到低动脉压力或者高静脉压时，机器自动触发暂时抑制压力报警功能，血流量降低至1ml/min，并持续3秒钟，以避免血泵停止及不必要的报警；3秒钟后，如压力恢复正常，血流自动恢复到设定值；如报警抑制连续激活5分钟以上，机器将触发持续红色报警；
10.▲具备动脉壶、静脉壶、置换液壶自动除气功能，治疗过程中实时自动检测调整液面高度，无需人为观察、调整液面高度；
11.具备6参数屏保，远距离显示重要参数，参数包括：动脉压、滤器前压、跨膜压、静脉压、血泵流量、CRRT实际治疗剂量；
12.预防滤器堵塞功能：在治疗的过程中如血液滤过器发生堵塞，导致废液压力高于废液压报警低限50mmhg时，机器触发报警提示，并自动降低置换液流速，避免血液过滤器堵塞，延长滤过器使用寿命；
13.具备一键患者护理模式：一键设置确认患者模式后，血泵流量范围自动降至50ml/min，液体测泵停止，动脉压、静脉压报警范围限制增大，避免患者护理期间因压力问题报警停机；
14.具备自动预冲功能，无需手动预冲；所有管路都将自动填充液体，以便排除空气和残余颗粒；预冲时间≤10min；
15.▲加热系统，一体化平板大功率陶瓷加热器，保证加热速度和加热效果；加热置换液、透析液及血浆加温；加温范围：30℃～40℃，精度±0.5℃；
16.空气检测器（静脉）：超声波检测，敏感性：气泡>0.1ml，气泡增量（累积气泡）>0.7ml；
17.空气检测器（钙）：超声波检测，敏感性：气泡>0.1ml；
18.漏血检测器：光学检测，双通道评估，32%HCT及最大废液流量时报警下限≤0.35ml/min；
19.配套耗材：
19.1.▲配套管路滤器不含塑化剂DEHP，保障治疗安全；
19.2.配套管路滤器一体化设计，所有管路、泵段、液体壶、滤器统一被集成到一次性套件中，简化操作；
19.3.配套管路滤器血容量≤187ml；
19.4.配套滤器采用聚醚砜膜材，膜面积1.6㎡；
20.耗材安装条形码扫描系统，可严格追溯耗材管理；
21.具备备用内置电池，在设备故障情况下，可确保血液循环；在断电的情况下可运行30min以上；
22.具备患者数据管理界面，具备数据输出端口；
23.治疗历史记录，保存用户最近10例治疗的记录，共2400小时。
配置清单：
序号	名称	数量
1	血液净化设备	1
2	12寸彩色触摸屏	1
3	加热系统	1
4	漏血探测器	1
5	静脉空气监测器	1
6	钙泵空气监测器	1
7	输液支架	1
8	称重单元	4
9	血泵/废液泵/置换液泵/透析液泵/枸橼酸钠输注泵	各1
10	输注泵（肝素泵/钙泵）	1
11	超声空气传感器	3
12	接口电缆	1
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	商务要求
	
	1.原厂保修3年
	


二、调查方式
问卷调查
三、调查要求
1.资料要求
有意向参加调查的供应商请于2026年9月30日起至2026年10月08日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：316140083@qq.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称
2.递交截止时间
2026年10月08日18：00。
3.递交方式
将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：316140083@qq.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。
四、联系方式
联系人：石工
电话：0774-5139083
2026年9月30日






















[bookmark: _Toc8052]二、调查内容
1、问卷邀请函
致贺州市中医医院：
我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。
我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。


单位名称：          （盖公章）
联系人：                     
联系电话：                   
[bookmark: _Hlk85126858]日    期：2026年  月  日


2、资料要求
1.营业执照副本复印件加盖公章
2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章




[bookmark: _Toc24690]3、市场调查情况说明
（1） 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）
如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。


（2） 产品市场供给情况以及供货周期；
如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

（3） 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；
如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

（4） 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；
	序号
	产品名称
	制造商或服务商
	规格型号
	成交价
	采购单位
	成交时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	







4、该设备具体技术参数配置偏离表
例：
	序号
	需求参数
	产品具体参数及配置
	是否偏离

	1
	
	 
	



如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴；所提供的参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。
（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）


[bookmark: _Toc9268]5、商务建议文件
供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。



[bookmark: _Toc5245][bookmark: _Toc37256575]6、报价一览表
	序号
	设备名称
	数量
	品牌
	规格型号
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：                 大写（元）：




注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日








7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料

