贺州市中医医院设备采购市场调研问卷
各潜在供应商：
为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：
一、调查内容
项目名称：贺州市中医医院设备采购
	序号
	产品名称
	数量
	简要技术规格
	备注

	1
	呼吸机
	2
	一、整机与显示要求
1.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。 
2.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，方便院内和短途转运。为方便院内转运主机重量＜11kg（不含台车），转移期间可手提、方便上吊塔，主机高度不超过354 mm（不含台车）。屏幕与机器一体化，更精简。主机可从台车上无工具拆卸，方便移动。
3.采用12.1英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率1280*800像素。屏幕显示：多至4道波形同屏显示，波形的颜色可调；3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比。
4.具备可明暗变化的动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。
5.★湿化器要求与主机同品牌，湿化器具备水位报警。
二、呼吸模式及功能
1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。
2.高级模式：压力调节容量控制通气PRVC、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式PRVC-SIMV；双水平气道正压通气模式DuoLevel、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV。
3.支持升级心肺复苏通气模式CPRV，在呼气阶段停止送气帮助排出患者肺内气体，使患者胸腔回弹时产生胸腔负压。 具有电子吸气阻力阀开关（eITD），在心肺复苏通气模式CPRV的呼气阶段可通过电子吸气阻力阀开关（eITD）排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压。
4.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T模式。
5.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。具备呼吸同步技术，使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
6.★标配手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰。标配内源性PEEP、连续口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。具有静态P-V环图，辅助医生确定最佳PEEP值。
7.★肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时长并一键启动，并提供历史数据回顾。
三、设置参数
1.潮气量：20ml—2000ml
2.呼吸频率：1—100/min
3.吸气流速：6—180L/min
4.SIMV频率：1—60/min
5.吸呼比：4:1—1:10
6.最大峰值流速：210L/min
7.吸气压力：5—80 cmH2O
8.压力支持：0—80cmH2O
9.PEEP：0—50 cmH2O
10.吸气时间：0.1—10s ，压力上升时间：0—2s ，压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF  流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF   
11.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%   
四、监测参数
1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压。
2.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、泄漏率。
3.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量（如TVe/IBW或VT/PBW）。
4.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。
5.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数，呼吸功等。
6.可升级旁流二氧化碳模块 模块采样速率100L/min，保证测量精准
五、信息化功能要求
1.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。
2.支持把呼吸机的监测参数实时显示到监护仪和中心监护系统上，为中心监护系统的氧合概览功能提供通气参数趋势数据。
3.★支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息。支持与国内主流信息化品牌包括但不限于东软，东华，麦迪斯顿和米健临床信息系统的数据通信和展现应用。
4.呼吸机与监护仪统一网络联网通信时，呼吸机支持显示来自监护设备的血氧和呼末二氧化碳参数，辅助临床团队高质量评估脱机.

六、配置清单
主机                   2台
台车                   2台
湿化器（含瓶）         2台
呼吸管路套件（可复消） 4套
	

	
	商务要求
	
	1.原厂保修3年
	


二、调查方式
问卷调查
三、调查要求
1.资料要求
有意向参加调查的供应商请于2026年9月30日起至2026年10月08日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：316140083@qq.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称
2.递交截止时间
2026年10月08日18：00。
3.递交方式
将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：316140083@qq.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。
四、联系方式
联系人：石工
电话：0774-5139083
2026年9月30日






















[bookmark: _Toc8052]二、调查内容
1、问卷邀请函
致贺州市中医医院：
我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。
我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。


单位名称：          （盖公章）
联系人：                     
联系电话：                   
[bookmark: _Hlk85126858]日    期：2026年  月  日


2、资料要求
1.营业执照副本复印件加盖公章
2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章




[bookmark: _Toc24690]3、市场调查情况说明
（1） 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）
如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。


（2） 产品市场供给情况以及供货周期；
如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

（3） 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；
如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

（4） 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；
	序号
	产品名称
	制造商或服务商
	规格型号
	成交价
	采购单位
	成交时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	







4、该设备具体技术参数配置偏离表
例：
	序号
	需求参数
	产品具体参数及配置
	是否偏离

	1
	
	 
	



如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴；所提供的参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。
（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）


[bookmark: _Toc9268]5、商务建议文件
供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。



[bookmark: _Toc5245][bookmark: _Toc37256575]6、报价一览表
	序号
	设备名称
	数量
	品牌
	规格型号
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：                 大写（元）：




注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日








7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料

