贺州市中医医院设备采购市场调研问卷
各潜在供应商：
为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：
一、调查内容
项目名称：贺州市中医医院设备采购
	序号
	产品名称
	数量
	简要技术规格
	备注

	1
	数字脑电图机
	1
	1.采集工作站
2.设备主机：控制和数据处理中心，含放大器接口*1，网络接口*1，事件按键接口*1
3.头盒
3.1 32通道放大器：脑电（EEG）输入端≥24个、双极输入端≥8对，参考电极（REF）端口≥2个，接地(GND)端口≥2个
★3.2放大器具备主动屏蔽电极（SHD）端口，可在电极屏蔽层上产生屏蔽电场，阻隔外界电磁干扰。复杂应用环境下提供超强抗干扰性
3.3定标电压：标称值为100μVp-p，最大允许误差±4%
3.4电压测量：最大允许误差±5%
3.5时间间隔：最大允许误差±5%
3.6时间常数：0.0106 s和0.0159 s时，最大允许误差±40%；0.1592 s和1.5915 s时，最大允许误差±20%。
3.7幅频特性：(1～120)Hz（不包括50Hz），最大允许误差+5%～-30%
3.8噪声电平：≤1μV（峰峰值）
3.9共模抑制比：输入频率10Hz时，各≥120dB；输入频率60Hz时，各道≥115dB
3.10耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差≦±5%
3.11灵敏度：可在下列灵敏度内切换：1µV/mm、10µV/mm、和50µV, 最大允许误差±5%； 
3.12低通滤波：截止频率在10Hz、15Hz、20Hz、25Hz、30Hz、35Hz、40Hz、50Hz、60Hz、70Hz、100Hz、120Hz内可调，应符合A0.9Fc≥0.7A10≥A1.1Fc的要求
3.13高通滤波：0.01Hz、0.016Hz、0.02Hz、0.031Hz、0.08Hz、0.16Hz、0.27Hz、0.3Hz、0.5Hz、0.53Hz、1Hz、1.6Hz、2Hz、2.5Hz、3Hz、5Hz、5.3Hz、53Hz可选
★3.14输入阻抗：对于10Hz正弦波信号，各道≥120MΩ
3.15数模转换：24bit
3.16采样频率：全通道可达2000Hz
3.17功率谱幅度：误差≦±10%
3.18功率谱频率：误差≦±5%
5软件功能
5.1具有常规脑电/视频脑电检测模式，可自由切换
5.2数据采集、存储与实时显示：软件接收存储原始数据，并可实时显示信号波形；并可对显示参数进行实时调整
5.3数据回放：可进行数据的离线回放
5.4阻抗检测：可进行在线阻抗监测和离线阻抗检测
5.5信号质量监测：从原始信号的频域上多维度分析信号质量（高频肌电、信号质量等），医护人员可以直观的从各导联信号质量的颜色标记了解实时的信号质量情况
5.6棘波密度统计：通过人工智能算法，自动识别、统计棘波发放情况，帮助医生快速定位发作片段
5.7HFO实时提示：可将指定的高频振荡频带能量以背景颜色的形式，叠加在原始波形后面，通过颜色有误、深浅实时提示高频能量发放的时序、空间信息。数据采集、回放过程同时具备
5.8断电保护：系统断电数据自动保存。重启后，断电前数据不丢失
5.9事件标记：具有软硬件两种事件标记方式，并可对标记进行编辑调整；实时记录事件列表，可回放查看
5.10脑电测量：具有标尺测量和框选测量两种方式，测量幅值、时间和频率信息
5.11视频控制、记录和回放：可对摄像头角度等参数进行调整，进行视频数据的记录和回放；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位
5.12具备患者信息管理系统，中文报告生成系统：具有多种简洁实用的报告模板，可任意编辑相关内容
★5.13、符合《临床脑电图技术操作指南》专家共识推荐的外观圆形的LED闪光刺激器，刺激频率1Hz~60Hz可调；
5.14、数据转化：所有脑电病例支持国际EDF标准数据格式转化功能，方便用户在后期的数据分析和科研；
★5.15、根据将来临床技术的发展可升级事件相关电位，软件可进行事件相关电位的刺激设置、实时刺激记录、数据计算和结果显示，可进行P50、N100、MMN、P300、N170、N400-成语、N400-图词等多种范式的检测，可根据科室需求定制。
★5.16、具备密度压缩频谱阵列（DSA）趋势分析，采集及回放过程中可同步显示脑电频率分布及能量变化趋势；支持同时显示≥4组DSA趋势，各DSA可独立选择分析导联；支持头皮脑电及颅内脑电两种应用场景，DSA分析频率支持自定义，DSA显示幅值范围支持自定义。
★5.17、无需采购新硬件设备，可在原机基础上升级同品牌脑机接口康复系统。

	[bookmark: _GoBack]

	
	商务要求
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二、调查方式
问卷调查
三、调查要求
1.资料要求
有意向参加调查的供应商请于2026年9月30日起至2026年10月08日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：316140083@qq.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称
2.递交截止时间
2026年10月08日18：00。
3.递交方式
将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：316140083@qq.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。
四、联系方式
联系人：石工
电话：0774-5139083
2026年9月30日






















[bookmark: _Toc8052]二、调查内容
1、问卷邀请函
致贺州市中医医院：
我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。
我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。


单位名称：          （盖公章）
联系人：                     
联系电话：                   
[bookmark: _Hlk85126858]日    期：2026年  月  日


2、资料要求
1.营业执照副本复印件加盖公章
2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章




[bookmark: _Toc24690]3、市场调查情况说明
（1） 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）
如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。


（2） 产品市场供给情况以及供货周期；
如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

（3） 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；
如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

（4） 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；
	序号
	产品名称
	制造商或服务商
	规格型号
	成交价
	采购单位
	成交时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	







4、该设备具体技术参数配置偏离表
例：
	序号
	需求参数
	产品具体参数及配置
	是否偏离

	1
	
	 
	



如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴；所提供的参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。
（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）


[bookmark: _Toc9268]5、商务建议文件
供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。



[bookmark: _Toc5245][bookmark: _Toc37256575]6、报价一览表
	序号
	设备名称
	数量
	品牌
	规格型号
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：                 大写（元）：




注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日








7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料

