贺州市中医医院设备采购市场调研问卷
各潜在供应商：
为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：
一、调查内容
项目名称：贺州市中医医院设备采购
	序号
	产品名称
	数量
	简要技术规格
	备注

	1
	高温消毒清洗器
	1
	1 技术要求
 
1.1 清洗舱
 
1.1.1 容积：520L。
1.1.2 材质：舱体采用1.5mm厚316L不锈钢镜面板，模具整体拉伸成型；清洗架及托盘采用316L不锈钢；外装饰罩采用304不锈钢拉丝板，耐腐蚀、易清洁、质感高端。
1.1.3 对接口结构：清洗架注水口设置于腔体侧面，保证清洗架每层水压均匀一致，确保各层器械清洗质量统一、无死角。
1.1.4 舱体保温：采用12mm厚橡塑海绵保温层，保温效果好、节能降耗。
 
1.2 密封门
 
1.2.1 开门方式：全自动升降门。
1.2.2 通道类型：双门通道式结构，支持双门互锁，严格实现洁污分区，杜绝交叉污染。
1.2.3 门体玻璃：采用钢化玻璃，具备优良隔音、隔热性能。
1.2.4 门体厚度：22mm加厚门体，密封严实、坚固耐用。
 
1.3 管路系统
 
1.3.1 快速管路设计：配备快速预热水箱结构，升温速度快，缩短整体运行周期，提升科室周转效率。
1.3.2 干燥系统：配置大风量风机+高效率散热器，干燥风速大、换热快，器械干燥彻底。
1.3.3 核心配件：循环泵、排水阀均采用优质品牌配件，运行稳定、故障率低。
1.3.4 计量泵：标配2台计量泵（清洗液泵1台、润滑油泵1台），可扩展至3台，精准配比清洗剂、器械润滑油。
1.3.5 循环泵：全不锈钢泵体，最大流量可达1100L/分钟，喷淋水压强劲、清洗冲击力足。
1.3.6 排水阀：采用高品质专用排水阀门，启闭灵敏、密封可靠。
1.3.7 空气过滤器：配置H13级高效过滤器，过滤效率99.99%，过滤精度0.5μm，保证干燥空气洁净无菌。
 
1.4 控制系统
 
1.4.1 控制性能：整机采用工业级元器件控制，抗干扰、稳定性强，适配高温高湿工作环境；具备全自动故障检测、声光报警功能。
1.4.2 显示界面：配备7寸彩色触摸屏，动态实时显示设备各部件运行状态、工艺参数、运行进度、报警信息，适配CSSD恶劣工作环境，运行稳定。
1.4.3 流程控制：预洗、主洗、一级漂洗、二级漂洗、热消毒、热风干燥全过程自动化运行，程序闭环稳定。
1.4.4 温度精度：采用A级高精度温度传感器，温度显示精度可达0.1℃，控温精准。
1.4.5 数据记录：设备可自动打印全过程运行曲线、自动记录A0消毒值，满足院感质控追溯要求。
1.4.6 多重安全保护
 
- 超温保护：温度超限自动切断加热电源；
- 防干烧保护：低水位自动断电保护加热管；
- 风压保护：风压不足自动切断空气加热电源，杜绝干烧风险。
1.4.7 系统对接：设备可对接医院现有消毒供应追溯系统，支持数据双向传输，实现清洗消毒数据全程信息化追溯。
 
1.5 程序系统
 
1.5.1 程序数量：内置9套标准预置程序、21套自定义程序，支持用户自由编辑、保存、调用，适配手术器械、管腔器械、内镜配件、骨科器械等多类器械清洗需求。
1.5.2 全自动流程：整机全过程自动运行，无需人工干预，运行稳定规范。
 
1.6 整体性能参数
 
1.6.1 标准运行时间：单循环标准运行时间≤36分钟，周转效率高。
1.6.2 节能性能：单步水耗量仅25L，节水节能。
1.6.3 最大装载量：可一次性装载18个标准器械托盘，装载量大。
1.6.4 预洗温度：40℃。
1.6.5 消毒温度：70℃～93℃连续可调，满足A0≥3000消毒规范。
[bookmark: _GoBack]1.6.6 干燥温度：70℃～120℃可调，适配金属、塑胶、管腔器械不同干燥需求。
1.6.7 加热方式：蒸汽加热，升温快、能耗低、温度均匀。
1.6.8 设备寿命：设计使用寿命10年或15000次循环，设备耐用性强。

	

	
	商务要求
	
	1.原厂保修3年
	


二、调查方式
问卷调查
三、调查要求
1.资料要求
有意向参加调查的供应商请于2026年9月30日起至2026年10月08日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：316140083@qq.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称
2.递交截止时间
2026年10月08日18：00。
3.递交方式
将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：316140083@qq.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。
四、联系方式
联系人：石工
电话：0774-5139083
2026年9月30日






















[bookmark: _Toc8052]二、调查内容
1、问卷邀请函
致贺州市中医医院：
我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。
我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。


单位名称：          （盖公章）
联系人：                     
联系电话：                   
[bookmark: _Hlk85126858]日    期：2026年  月  日


2、资料要求
1.营业执照副本复印件加盖公章
2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章




[bookmark: _Toc24690]3、市场调查情况说明
（1） 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）
如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。


（2） 产品市场供给情况以及供货周期；
如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

（3） 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；
如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

（4） 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；
	序号
	产品名称
	制造商或服务商
	规格型号
	成交价
	采购单位
	成交时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	







4、该设备具体技术参数配置偏离表
例：
	序号
	需求参数
	产品具体参数及配置
	是否偏离

	1
	
	 
	



如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴；所提供的参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。
（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）


[bookmark: _Toc9268]5、商务建议文件
供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。



[bookmark: _Toc5245][bookmark: _Toc37256575]6、报价一览表
	序号
	设备名称
	数量
	品牌
	规格型号
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：                 大写（元）：




注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日








7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料

