贺州市中医医院设备采购市场调研问卷
各潜在供应商：
为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：
一、调查内容
项目名称：贺州市中医医院设备采购
	序号
	产品名称
	数量
	简要技术规格
	备注

	1
	脉动真空灭菌器
	1
	1.1 主体
 
1.1.1 容积：1200L。
1.1.2 主体结构：采用环形加强筋结构，提升内腔整体强度与稳定性；设备多点进汽、多段加热，形成合理温度梯度，促进内腔蒸汽充分对流，保证腔内温度分布均匀。
1.1.3 焊接工艺：采用全自动焊接机器人焊接，搭配氩气保护工艺，自动控温杜绝过烧问题，有效消除不锈钢晶体间腐蚀隐患，大幅延长设备使用寿命。
1.1.4 材质：设备内壳、夹层均采用304不锈钢材质。
1.1.5 设计压力：-0.1/0.3Mpa。
1.1.6 设计温度：140℃。
1.1.7 使用寿命：设计使用寿命10年。
1.1.8 夹套结构：环形加强筋结构。
1.1.9 加热方式：外接蒸汽加热。
 
1.2 密封门
 
1.2.1 门数量：双门结构。
1.2.2 材质：门板材质与设备内壳材质一致。
1.2.3 结构：门体与设备主体啮合齿数13个，门板配置4处加强筋板，结构稳固。
1.2.4 开门方式：机动自动开门。
1.2.5 压力安全联锁：门体完全关闭到位后，设备方可接通电源、产生蒸汽；内腔存在正压或负压状态时，门体无法开启，杜绝安全隐患。
1.2.6 双门互锁：双门具备互锁功能，任意一扇门未完全关闭时，另一扇门无法执行开关动作，满足洁污分区规范。
1.2.7 门胶圈：采用医用透明高抗撕硅橡胶圆形胶圈，压缩气密封方式，密封性能稳定。
 
1.3 管路系统
 
1.3.1 管路材质：采用不锈钢卫生级管路，卡箍式连接，拆装便捷、不易积污。
1.3.2 真空泵：配置单级直连式水环真空泵。
1.3.3 阀门系统：配备优质气动阀、电磁阀，气动阀可实现400万次无故障运行，稳定性强。
1.3.4 压力变送器：压力响应时间＜4ms，压力感应精准灵敏。
1.3.5 蒸汽源：适配外接蒸汽源。
1.3.6 降噪系统：搭载节水降噪装置，运行噪音低、节能环保。
1.3.7 水回收装置：配置换热器冷凝水回收系统，有效节约能耗。
1.3.8 换热装置：采用板式换热器，换热效率高、使用寿命长。
 
1.4 控制系统
 
1.4.1 控制核心：采用工业级PLC控制系统，拒绝安卓等民用系统，运行稳定、抗干扰性强。
1.4.2 显示屏幕：配备8.4英寸彩色触摸屏，区别于传统彩色按键屏，操作直观便捷。
1.4.3 记录方式
1.4.3.1 触摸屏记录：设备报警信息自动存储于触摸屏，可随时查阅调取。
1.4.3.2 热敏打印机记录：内置热敏打印机，可实时打印程序全程运行数据及信息。
1.4.4 记录内容：可完整打印程序运行过程中的各类关键报警信息，便于质控追溯。
1.4.5 数据保存：适配热敏打印纸，适宜环境下数据可保存5年。
1.4.6 多级权限管理
1.4.6.1 操作人员权限：可进行设备常规操作，配备独立用户名、密码及专属操作权限。
1.4.6.2 监督人员权限：包含操作人员全部权限，可修改简易程序参数。
1.4.6.3 技术人员权限：包含监督人员全部权限，可修改常用系统设置。
1.4.6.4 服务人员权限：包含技术人员全部权限，可调整高级系统及程序设置。
1.4.6.5 制造商权限：拥有最高权限，可配置设备底层安全参数及授权增值功能。
 
1.4.7 安全保护功能
1.4.7.1 超压保护：当内腔压力超出程序设定允许范围时，设备自动终止运行，进入故障保护模式。
1.4.7.2 门关位检测保护：程序运行全程实时监测门体状态，门体闭合异常时，设备自动停机报错，保障运行安全。
 
1.5 程序系统
 
1.5.1 程序种类：内置30套灭菌程序，投标文件可提供设备屏幕实拍照片佐证。
1.5.2 标准循环时间：设备标准灭菌循环时长≤55分钟。
1.5.3 脉动参数：标准循环配置3次负压脉动、1次跨压脉动、3次正压脉动；脉动次数可在0～99次范围内任意设定。
1.5.4 灭菌温度：标准灭菌温度121℃、134℃；温度可调范围115℃～138℃。
1.5.5 灭菌时间：标准程序121℃灭菌20分钟、134℃灭菌5分钟；灭菌时长可在0～9999秒范围内自由设定。
1.5.6 干燥时间：干燥时长可在0～9999秒范围内自由设定，适配各类器械干燥需求。
 
1.6 物品装载及拓展功能
 
1.6.1 装载方式：采用专用消毒车搭配搬运车的组合式装载方式，装卸高效便捷。
1.6.2 装载车材质：全部采用SUS304医用不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁。
1.6.3 设备外形尺寸：1450mm×1990mm×1760mm（宽×高×长）。
1.6.4 设备内室尺寸：680mm×1180mm×1500mm（宽×高×长）。
1.6.5 追溯对接：设备可无缝对接医院现有消毒供应追溯系统，支持数据双向传输，实现灭菌全过程信息化追溯。
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	商务要求
	
	1.原厂保修3年
	


二、调查方式
问卷调查
三、调查要求
1.资料要求
有意向参加调查的供应商请于2026年9月30日起至2026年10月08日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：316140083@qq.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称
2.递交截止时间
2026年10月08日18：00。
3.递交方式
将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：316140083@qq.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。
四、联系方式
联系人：石工
电话：0774-5139083
2026年9月30日






















[bookmark: _Toc8052]二、调查内容
1、问卷邀请函
致贺州市中医医院：
我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。
我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。


单位名称：          （盖公章）
联系人：                     
联系电话：                   
[bookmark: _Hlk85126858]日    期：2026年  月  日


2、资料要求
1.营业执照副本复印件加盖公章
2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章




[bookmark: _Toc24690]3、市场调查情况说明
（1） 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）
如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。


（2） 产品市场供给情况以及供货周期；
如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

（3） 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；
如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

（4） 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；
	序号
	产品名称
	制造商或服务商
	规格型号
	成交价
	采购单位
	成交时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	







4、该设备具体技术参数配置偏离表
例：
	序号
	需求参数
	产品具体参数及配置
	是否偏离

	1
	
	 
	



如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴；所提供的参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。
（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）


[bookmark: _Toc9268]5、商务建议文件
供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。



[bookmark: _Toc37256575][bookmark: _Toc5245]6、报价一览表
	序号
	设备名称
	数量
	品牌
	规格型号
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：                 大写（元）：




注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日








7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料

