贺州市中医医院设备采购市场调研问卷
各潜在供应商：
为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：
一、调查内容
项目名称：贺州市中医医院设备采购
	序号
	产品名称
	数量
	简要技术规格
	

	1
	椎间孔镜手术系统
	1
	一、4K摄像、摄像头参数
1.1、感光芯片，1/2.8英寸 逐行扫描8M PIX CMOS传感器，4K超高清分辨率摄像头；
1.2、▲4K内窥镜摄像系统的水平分辨率2489线；
1.3、4K视频信号输出视频分辨率为3840×2160 P 60帧；输出像素：8294400pixel；
1.4、数字输出：主机内置超高清录像、存储功能，可进行静态和动态图像采集功能，并通过USB端口进行录像和图片输出，主机内置5个USB接口，录制的视频为2160P；
1.5、▲摄像头采用人体工学设计，摄像头连同线材的总重量330g，除去线材142g，适用于长时间手术。
1.6、▲4K摄像系统通过FPGA的色彩校正等算法真实还原组织颜色，色彩饱和度0-128，色调0-100可调，图像亮度0-100级、图像锐度0-255极可调；；
1.7、电子放大：1-8倍；
1.8、4K内窥镜摄像系统应具有一键血管增强功能；
1.9、4K内窥镜摄像系统应具有去雾功能，并可调节去雾程度；
1.10、▲手术模式：17种专业手术场景选择,满足胸腹腔镜、宫腔镜、纤维镜、输尿管镜、关节镜等常见镜种模式。
1.11、摄像主机具备USB移动设备识别功能，可读取移动设备并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间，可同时连接2个移动设备，具有标记刻录功能。
1.12、摄像头手柄功能具有两个遥控按键，可自主定义参数（白平衡，冻结，以及自定义拍照与录像，实现短按和长按，同时可实现4个功能键的使用）；
1.13、图像冻结：一键式单幅冻结图像；白平衡：具有手动触发白平衡,自动背光补偿功能；
1.14、信号输出：能信号输出：能够同时具备4K和全高清的输出能力，具备2个HDMI同时输出的4K超高清信号，1个DVI信号，5个USB信号。
1.15、摄像头应符合《GB/T 4208-2017外壳防护等级（IP代码）》中IPX8的防水级别；
1.16、摄像主机及冷光源均保护级别CF极，保证可用于直接接触心脏的手术需要；
1.17、曝光控制：自动曝光控制，自动识别光亮强弱 ,自动调整图像光亮度； 
1.18、具有色彩调节功能：可对亮度、对比度、色彩、高亮抑制、GAMMA、进行调节；
1.19、▲主机应具备光源智能自动亮度调节功能，针对不同内窥镜进行自适应调节。
1.20、▲整机工作外表温度最高处为38.2℃，整机噪声在工作条件下最高26.9dB
1.21、▲主机需具备可内置录入患者姓名、年龄、性别等功能，且可直接在主机中针对录入的照片及录像自定义命名，方便临床医生针对不同的手术级别做出精准的素材采集并研究。
二、医用冷光源参数
2.1、冷光源功率： 100VA ，LED灯；
2.2、光谱性能：显色指数值Ra：94.3，色温5680K;
2.3、冷光源的输出总通量为1134Lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度；
2.4、冷光源在工作条件下，整机噪声为52.3dB (A) ；
2.5、▲冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值3.7050mW/1m；
2.6、LED灯珠寿命超20000小时，
2.7、显示屏显示：采用触摸屏设计，7寸液晶屏，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调节 ；
2.8、光输出口：光输出最大中心照度3000000LUX；
2.10、冷光源可进行手动多级亮度调节及自动亮度调节；
2.11、设备类型：应符合 GB 9706.1-2020 的要求CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。
三、4K专用显示器参数
1、显示尺寸：32寸4K专用显示器；
2、分辨率：3840*2160逐行扫描和隔行扫描兼容；刷新频率60hz，超高清4K显示；
3、玻璃：贴合外观，AR镀膜超白钢化玻璃；
4、显示比例：16:9；
5、最高亮度：700cd/㎡，能清晰显示暗部细节，提升手术安全性；
6、对比度：1400:1；
7、输入接口：HDMI2.0/HDMI1.4 或12G-SDI的超高清接口，可满足4K图像显示，具有DVI/DP 或3G-SDIR的全高清接口，可满足全主清图像显示； 
8、响应时间：8/10 (Typ.)(Tr/Td) ms；
9、内置曲线：GAMMA1.8/GAMMA2.0/GAMMA2.2/GAMMA2.4/GAMMA2.6
10、稳定底座，可俯仰、可升降、左右偏摆；
11、色彩：1.07亿色，具有多种色彩调节模式；
12、视野角度 ：水平178°垂直178°。
13、像素间距：0.1845×0.1845 mm (H×V)  [137PPI]
四、玻璃光纤束
1、Φ4mm×3m 耐高温光纤、导光束插口有保护装置，意外拔出自动关闭保护，避免人眼意外伤害。
五、4K分体机带支臂金属台车
1、冷轧板材料，金属材质；
2、有良好的组合性和可变性。各部件根据功能需要，可以任意组合，台车面板高度每层可调节；层板左右480毫米，前后560毫米；
3、 4 寸万向静音轮；
4、产品尺寸640*730*1200-1600毫米，1600毫米高度是包含显示器支架高度。
[bookmark: OLE_LINK1]脊柱内镜大通道手术系统

总体要求：脊柱内窥镜及手术器械为同一品牌。
一、内窥镜1支，参数要求：
1.1、视向角≥15°      
1.2、视场角≥75°       
▲1.3、内窥镜具有的手术器械进出通道直径≥6.0mm
[bookmark: _Hlk178932688]▲1.4、有效工作长度＜130mm  
1.5、灌注和吸引通道各1个，直径≥2.0mm
1.6、内窥镜的物镜尺寸≥2.8mm 
1.7、内窥镜镜体为一体成型，便于握持和捆扎无菌套
二、手术器械参数及配置要求：
2.1、扩张管1支，内径1.0mm～1.5mm，外径4.0mm～4.5mm，长度＞220mm
[bookmark: _Hlk106689514]2.2、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径6.0mm～7.0mm，长度＞200mm
2.3、扩张管1支，内径＞6.5mm，外径≤10.0mm，长度＞160mm
2.4、工作套管1支，后端带把手，管道外壁为螺纹；内径＞10.0 mm，外径≤13.5mm，长度＜125mm
2.5、长开口带把手工作套管1支，内径＞4.5mm，外径＜6mm，长度＞230mm
2.6、稳定套管1支，内径＞4.5mm，外径＜6.0mm，长度≤200mm
2.7、神经拉钩1支，直径≤2.7mm，长度＞270mm
2.8、剥离子1支，直径≤2.5mm，长度＞270mm
[bookmark: _Hlk107667761]2.9、骨铲1支，工作端直径≤2.7mm，长度＞270mm
2.10、骨锤1把，工作端为可耐高温塑料
2.11、剥离子1支，长度＞270mm；工作端弧形：外径≤3.5mm，宽度≥4.5mm，弧形段长度＞15mm
2.12、刮勺1支，直径≥4.5mm，长度＜280mm；工作端为弧形，总高度≥5.5mm
2.13	、抓钳1把，工作端为勺型。直径≥4.5mm，工作长度＜280mm
2.14、抓钳1把，工作端为勺型。直径≤2.8mm，工作长度＜280mm
2.15、抓钳1把，工作端为带角度勺型。直径≥3.5mm，钳口上翘角度≥35°，工作长度＜280mm
2.16、抓钳1把，工作端为带角度勺型。直径≤2.8mm，钳口上翘角度≥30°，工作长度＜280mm
2.17、咬切钳1把，头端弧形上翘。弧形角度≥15°，直径≤2.8mm，工作长度＜280mm
[bookmark: _Hlk178869956]2.18、咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≤250mm，钳口为40°，咬合口宽度≥3.0mm
[bookmark: _Hlk178870073]2.19、咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≤250mm，钳口为90°，咬合口宽度≤2.0mm
2.20、弧形咬骨鞘管1把，直径≤4.0mm，工作长度≥250mm，钳口为40°，前端弧形上翘角度≥5°，咬合口宽度≤1.5mm
▲2.21、可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，内置弹簧，带过载保护功能。通过按键方式实现鞘管的拆卸
2.22、 能归类放置全部器械的不锈钢灭菌盒1个，独立放置内窥镜的不锈钢灭菌盒1个 

腰椎后路融合手术套装
一、手术器械参数及配置要求：
1.1、扩张管1支，内径＞6.5mm，外径＜12.0mm，长度＞160mm
1.2、工作套管1支，前端阶梯型斜面，内径＞11mm，外径＜13mm，长度＜110mm
1.3、细齿扩孔钻1支，后端带手柄，内径＞10.0mm，外径＜12.0mm，长度＜130mm
1.4、半齿扩孔钻1支，后端带手柄，内径＞10.0mm，外径＜12.0mm，长度＜130mm
1.5、工作套管1支，前端斜面，内径＞10mm，外径＜12mm，长度≥125mm
1.6、工作套管1支，前端斜面，内径＜10.5mm，外径＞11.0mm，长度≥125mm
1.7、镜下扩孔钻1支，内径＞4.0mm，外径＜6.0mm，长度≥250mm
1.8、球形手柄1个，掌型、快装方式，能与镜下扩孔钻配套使用
1.9、月牙形骨铲1支，长度≥240mm，直径＜6.0mm
1.10、快装手柄1个，外径≥9.5mm，宽度＞80mm，长度＜50mm
  1.11、铰刀1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm，工作端高度≤8.0mm
    1.12、铰刀1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm，工作端高度≥9.0mm
[bookmark: _Hlk107673576]    1.13、刮刀1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm；工作端高度≤7.0mm
    1.14、方型骨铲1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm；工作端宽度＜10mm
[bookmark: _Hlk107674705]  1.15、刮勺1支，直径≤4.0mm，长度＞300mm；工作头端：角度＞70°，宽度≥4.5mm
    1.16、工作套管1支，长度＜130mm，内径＞10mm；外径≤15mm
  1.17、工作套管1支，内径≥15mm，外径≤16mm，长度≥120mm，半开口形态，后端手柄长度≥60mm
1.18、推送器1支，直径＞7.0mm，长度＞160mm
[bookmark: _Hlk107674155]1.19、工作套管1支，后端喇叭形开口，内径＞7.0mm，外径＜10mm，长度＞200mm
1.20、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌盒1个

全可视脊柱内镜手术系统
总体要求：
[bookmark: _Hlk107681800]  内窥镜及减压器械为同一品牌
[bookmark: _Hlk106700782]一、内窥镜1支，参数要求：     
1.1、视向角≥30°      
1.2、视场角≥75°       
1.3、内窥镜具有的手术器械进出通道直径≥3.7mm
▲1.4、有效工作长度＜182mm    
1.5、灌注和吸引通道各1个，直径≥1.5mm
1.6、内窥镜镜体为一体成型，便于握持和捆扎无菌套
二、手术器械参数及配置要求：
[bookmark: _Hlk106700951][bookmark: _Hlk179899811]2.1、扩张管1支，内径1.0mm～1.5mm，外径4.0mm～4.5mm，长度＞220mm
[bookmark: _Hlk179899868]2.2、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径7.0mm～8.0mm，长度＞200mm
[bookmark: _Hlk186650220]2.3、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径6.0mm～7.0mm，长度＞200mm
2.4、扩张管1支，内径＞7.5mm，外径＜9.5mm，长度＞180mm
[bookmark: _Hlk179901246]▲2.5、工作套管1支，前端带阶梯型斜面；内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，长度≤160mm
2.6、工作套管1支，前端斜面，后端带把手；内径≥6.5mm，外径＜8.0mm，长度≥173mm
2.7、细齿扩孔钻1支，长度＞180 mm，内径≥6.5 mm，外径＜8.0 mm
2.8、骨科通条1支，外径＞6.0mm，长度≤250mm
[bookmark: _Hlk179900468]2.9、神经拉钩1支，直径≤2.7mm，长度＞320mm
2.10、剥离子1支，直径≤2.5mm，长度＞320mm
2.11、骨铲1支，工作端直径≤2.7mm，长度≥320mm
2.12、骨锤1把，工作端为可耐高温塑料
2.13、抓钳1把，工作端为勺型。直径≥3.5mm，长度≥320mm
2.14、抓钳1把，工作端为勺型。直径≤2.8mm，长度≥320mm
2.15、弧形抓钳1把，直径≤2.8mm，钳口上翘角度≥30°，长度≥320mm
2.16、咬切钳1把，头端上翘角度≥15°，直径≤2.8mm，长度≥320mm
2.17、弹簧抓钳1把，直径≤2.8mm，钳口上翘角度≥30°，长度≥320mm
2.18、 咬骨鞘管1把，直径≤3.5mm，工作长度≥320mm，钳口为40°，咬合口宽度≤1.5mm
2.19、咬骨鞘管1把，直径≤3.5mm，工作长度≥320mm，钳口为40°，咬合口宽度≥2.7mm
2.20、可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，内置弹簧，带过载保护功能。通过按键方式实现鞘管的拆卸 
2.21、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌盒1个，独立放置内窥镜的不锈钢灭菌盒1个
单侧双通道脊柱内镜手术系统

一、内窥镜1支，参数要求：
1.1、视向角25°～ 30°       
[bookmark: _Hlk179044025]1.2、视场角≥100°       
[bookmark: _Hlk187339042][bookmark: _Hlk179045048]1.3、直径≤4.0mm
1.4、有效工作长度（插入人体部分）140mm～160mm
 
二、手术器械参数、配置要求：
     2.1、与内窥镜匹配的镜鞘1支，有内窥镜镜头保护窗；内径＞4.0mm，外径＜7.0mm，工作长度110mm～130mm
2.2、扩张管1支，内径1.0mm～1.5mm，外径4.0mm～4.5mm，长度≥200mm
[bookmark: _Hlk178940159][bookmark: _Hlk186646767]2.3、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径＜7.0mm，长度＜190mm
[bookmark: _Hlk179044406][bookmark: _Hlk187339028]2.4、扩张管1支，内径＞6.0mm，外径＜9.0mm，长度＜180mm
[bookmark: _Hlk186646987]2.5、肌肉剥离器1支，宽度≥4.0mm，长度＞120mm
[bookmark: _Hlk186646968]    ▲ 2.6、具有撑开及回缩调节功能的软组织撑开器1支：未撑开前的内径＞9.0mm，外径＜11.0mm；撑开后最大内径≥14mm；工作长度≤60mm； 
[bookmark: _Hlk179044797][bookmark: _Hlk179044775]2.7、撑开器2支：工作长度＞100mm，前端弯折长度＞5mm，宽度4.0mm和8mm各1支
[bookmark: _Hlk179045093][bookmark: _Hlk179045307]2.8、双头剥离子1支，直径≤4mm，工作长度≤130mm，前端弧形高度≤3mm
2.9、双头剥离子1支，直径≥5mm，工作长度≤130mm，前端弧形高度≥5.5mm
2.10、双头剥离子1支，直径≥5mm，工作长度≤130mm；前端拉钩形态，长度分别为4mm及8mm
[bookmark: _Hlk179045421]2.11、刮勺3把：直径≤6mm，工作长度≤150mm，上翘高度分别为3mm、4.6mm和5mm各1把
[bookmark: _Hlk179046846]2.12、骨铲4把：工作长度≤120mm，直径≤5mm的直型骨铲1把；直径≥6mm，工作端弧形以及左弯和右弯骨铲各1把
     2.13、纤维环切开刀1把，直径≤6mm，工作长度≤150mm，
[bookmark: _Hlk179045669][bookmark: _Hlk178869875]2.15  咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≤2mm
[bookmark: _Hlk179045725] 2.16  咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≥3mm
2.17  咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≥4mm
[bookmark: _Hlk178870588]2.18 弧形咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≤2mm，工作段弧形上翘角度≥20°
2.19  可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，内置弹簧，带过载保护功能。按键方式控制鞘管拆卸功能
[bookmark: _Hlk182057533]      2.20  抓钳1把，直径≥4mm，工作长度＞150mm，勺型工作端长度≥9mm
[bookmark: _Hlk181022343][bookmark: _Hlk186648177]    2.21  抓钳1把，工作端为带角度勺型。直径＜3.0mm，钳口上翘角度≥30°，工作长度＞150mm
[bookmark: _Hlk186648242]    2.22  抓钳1把，工作端为带角度勺型。直径≥4mm，钳口上翘角度≥35°，工作长度＞150mm
      2.23  咬切钳1把，头端弧形上翘，弧形角度＞10°；直径＜3.0mm，工作长度＞150mm
2.24、骨锤1把，可拆卸工作端材质为耐高温塑料
2.25、铰刀5支，工作长度≤200mm，铰刀宽度分别为7mm / 9mm / 10mm / 11mm / 13mm各1支 
2.26、推送器1支，直径＞7.0mm，长度＞165mm
2.27、工作套管1支，后端喇叭形开口，内径＞7.5mm，外径＜10mm，长度＞200mm
2.28、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌盒1个，独立放置内窥镜的灭菌盒1个
手术动力系统
手术动力系统1套，参数要求：
[bookmark: _Hlk178938570] 1.1、动力系统主机
1.1.1  主机配置高清全彩色液晶触摸屏，直观显示当前所连接的手机类型、转速设置、手柄运行方向（顺时针/逆时针/ 往复旋转）等信息
1.1.2   产品包含适用于脊柱内镜手术和关节镜手术的刨削手机、适用于脊柱内镜手术的高速手机、适用于显微外科手术的高速手机等多款规格手柄（或手机）及其附件供用户根据需要选购
1.1.3  主机具有自检和错误提示功能，发生故障自动停机确保手术安全并显示故障代码，方便查找故障原因
1.1.4  主机无论配接何种规格手机，均应能持续监测手机温度，当温升超过42°阈值时停止工作并报警；系统具有过载保护功能，比如与应用部件（刨削刀头等）连用时，无论应用部件的负载超限或手机 / 附件堵转、应用部件本身堵转等情况，系统立即停止工作并报警
1.1.5   配置多功能脚踏开关，防水等级IPX8。脚控开关应能以无极变速方式控制手柄电机工作
[bookmark: _Hlk181102608]1.2、高速手机及其配套附件（适用于脊柱内窥镜手术）各1支
1.2.1  最高转速≥60000转/分钟，转速可调，支持正转或反转工作模式
[bookmark: _Hlk172650484]1.2.2  最大扭矩≥13 m N·m，噪音水平≤60db
1.2.3  可高温高压灭菌，线缆长度≥3米
1.2.4  观计设外符合人体工程学，执笔式握持便于操作，马达封闭性好，可用性强
1.2.5  具有过载保护功能，超过额定负载扭矩的1.5倍时停止工作
1.2.6  采用通用接口，手机与附件可快速简便连接，附件与应用部件（刨削刀头等）可快速拆装
等离子手术设备配置参数
1.最高频率 110 千赫兹±10%
2.双极模式， 适用于软组织的切割、凝固和止血
3.工作环境温度 10-40℃
4.适用于关节内窥镜手术和骨科手术中软组织的切割、凝固和止血。需在导电液生理盐水环境下使用。
5.可配合 UBE 手术， AUSS 手术在镜下进行椎板外组织的切割、止血的手术治疗
6.★切割温度≤54℃ ,  止血温度≤70℃
7.★组织热穿透深度≤1毫米
8. 7 英寸全触屏操控， 简便直观， 界面简洁， 切换自如
9. ★双极或多极设计， 无需要使用负极板
无线掌上彩色超声诊断仪
技术参数要求（带“★”为必备参数，带“●”为重要参数）
（一）系统总体要求
★采用GPU平台架构，支持图像优化与视频补帧功能。
★整机功耗≤3W，具备超低功耗设计。
●支持5GHz WiFi无线传输，图像无卡顿、无丢帧。
★具备IMT自动测量功能，可实时评估颈动脉内膜中层厚度。
★内置电池容量≥3000mAh，连续使用时间≥120分钟（B模式，增益65，频率7.5MHz，深度40mm）。
●支持无线充电功能，充电功率≥15W，充满时间≤3小时。
★具备充电状态指示灯提示功能（红/黄/绿/白四色闪烁）。
★启动时间≤10秒，即开即用。
★防水等级≥IPX7。
（二）物理规格
★探头类型：线阵+凸阵一体式设计。
  整机尺寸：≤167mm×76mm×28mm。
★整机重量：≤240g。
● 通道数：≥32通道。
★阵元数：128。
★频率范围：2.5～12MHz。
★显示深度：线阵≥150mm，凸阵≥300mm。
盲区：线阵≤3mm，凸阵≤4mm。
分辨力：
轴向：线阵≤1mm（≤50mm），凸阵≤2mm（≤80mm）
侧向：线阵≤2mm（≤40mm），凸阵≤3mm（≤80mm）
彩色血流探测深度：线阵≥40mm，凸阵≥80mm。
频谱多普勒探测深度：线阵≥40mm，凸阵≥80mm。
血流速度读数误差：≤±20%。
（三）图像模式
★支持B模式、CF模式、PDI、DPDI、PW、M模式、B/M、穿刺增强（NE）、组织谐波成像（THI）、脉冲反向谐波成像（iTHI）。
支持多种图像复合模式：B+PW、B+CF、B+PDI、B+DPDI、B+M、B+NE、B+CF+PW、B+CF+M。
支持全屏显示、冻结、回放、缩放、噪声抑制、TGC调节、焦点调节、穿刺中心线等功能。
（四）操作模式
B模式：增益、深度、频率、动态范围（36～120dB）、TGC（8段）、科室/部位选择。
CF模式：增益、频率、PRF、壁滤波、偏转角（-20°～+20°）、取样框调节。
PW模式：增益、频率、PRF、三同步、SV长度（0.5～10mm）、角度校准、自动描迹。
M模式：增益、扫描速度（50%～400%）、动态范围、取样线调节。
★PDI/DPDI模式：增益、频率、PRF、壁滤波、偏转角。
★穿刺增强：频率7.5～12MHz，偏转角-60°～-10°。
★穿刺辅助：支持线型选择、角度调节（-5°～59°）、偏移（0～39mm）、中心线开关。
（五）测量与分析功能
B模式下支持：距离、面积、角度、IMT、体积、A/B长度、A/B周长、A/B面积。
PW模式下支持：速度、加速度、心率、PS/ED等。
M模式下支持：速度、心率等。
支持图像存储、病案管理、DICOM兼容、导出dcm/png/mp4格式。
（六）智能终端显示设备
★支持Android 10及以上、iOS 15.4及以上系统。
★最低配置要求：内存≥4G，存储≥64G，分辨率≥1650×720，支持WiFi和蓝牙。
可选配平板显示器（如iPad 11或HUAWEI MatePad等），具体要求如下：
屏幕尺寸≥11英寸
分辨率≥2360×1640
CPU主频≥3.0GHz
存储≥6GB+128GB
支持WiFi、蓝牙
（七）其他要求
支持穿刺架、便携包、平板等选配附件。
支持USB外接存储设备。
具备图像存储与导出功能，支持DICOM格式。
具备影片存储功能，单个视频回放≥2000帧。

配置清单
	序号
	型号
	器械名称
	数量

	[bookmark: _GoBack]
	/
	4K内窥镜摄像系统
	1台

	
	/
	4K超高清摄像头
	1个

	
	/
	内窥镜用冷光源
	1台

	
	≥ 32寸
	显示器
	1台

	
	4mm*3000mm光纤
	玻璃光纤束
	1条

	
	/
	4K分体机带支臂金属台车
	1台

	
	32G
	定制U盘
	1个

	
	
	storz转接头
	2个

	脊柱内镜大通道手术系统

	序号
	型号
	器械名称
	数量

	1
	/
	脊柱内窥镜
	1支

	2
	/
	内窥镜灭菌盒
	1个

	3
	/
	扩张管
	1支

	4
	/
	锥形扩张管
	1支

	5
	/
	锥形扩张管
	1支

	6
	/
	带把手螺纹工作套管
	1支

	7
	/
	长开口工作套管
	1支

	8
	/
	稳定套管
	1支

	9
	/
	神经拉钩
	1把

	10
	/
	神经剥离子
	1把

	11
	/
	骨铲
	1把

	12
	/
	骨锤
	1把

	13
	/
	弧形剥离子
	1把

	14
	/
	刮勺
	1把

	15
	/
	勺形大号抓钳
	1把

	16
	/
	勺形小号抓钳
	1把

	17
	/
	弧形抓钳
	1把

	18
	/
	弧形小号抓钳
	1把

	19
	/
	弧形咬切钳 
	1把

	20
	/
	咬骨钳
	1把

	21
	/
	90°咬骨钳
	1把

	22
	/
	弧形咬骨钳
	1把

	23
	/
	咬骨钳手柄
	1个

	24
	/
	器械灭菌盒
	1个

	腰椎后路融合手术套装

	序号
	型号
	器械名称
	数量

	1
	/
	锥形扩张管
	1支

	2
	/
	带把手阶梯型斜面工作套管
	1支

	3
	/
	细齿扩孔钻
	1支

	4
	/
	半齿扩孔钻
	1支

	5
	/
	带把手宽窗工作套管
	1支

	6
	/
	带把手窄窗工作套管
	1支

	7
	/
	镜下扩孔钻
	1支

	8
	/
	球形手柄
	1个

	9
	/
	月牙形骨铲
	1支

	10
	/
	快装手柄
	1把

	11
	/
	8号内镜铰刀
	1把

	12
	/
	9号内镜铰刀
	1把

	13
	/
	7号内镜刮刀
	1把

	14
	/
	9号内镜方型骨铲
	1把

	15
	/
	90°刮勺
	1把

	16
	/
	椭圆形工作套管
	1支

	17
	/
	半开口工作套管
	1支

	18
	/
	脊柱植入物推送器
	1支

	19
	/
	漏斗型工作套管（植骨外管）
	1支

	20
	/
	器械灭菌盒
	1个

	全科室化脊柱内镜手术系统

	序号
	型号
	器械名称
	数量

	1
	/
	脊柱内窥镜
	1支

	2
	/
	内窥镜灭菌盒
	1个

	3
	/
	扩张管
	1支

	4
	/
	锥形扩张管
	1支

	5
	/
	扩张管
	1支

	6
	/
	锥形扩张管
	1支

	7
	/
	U型手柄工作套管
	1支

	8
	/
	T型手柄工作套管
	1支

	9
	/
	细齿扩孔钻
	1支

	10
	/
	骨科通条
	1支

	11
	/
	神经拉钩
	1把

	12
	/
	神经剥离子
	1把

	13
	/
	骨铲
	1把

	14
	/
	骨锤
	1把

	15
	/
	勺形抓钳
	1把

	16
	/
	勺形小号抓钳
	1把

	17
	/
	弧形小号抓钳
	1把

	18
	/
	弧形咬切钳
	1把

	19
	/
	弹簧抓钳
	1把

	20
	/
	咬骨钳
	1把

	21
	/
	咬骨钳
	1把

	22
	/
	咬骨钳手柄
	1个

	23
	/
	器械灭菌盒
	1个

	单侧双通道脊柱内镜手术系统

	1
	/
	脊柱内窥镜
	1个

	2
	/
	内窥镜灭菌盒
	1个

	3
	/
	单旋塞阀 30°镜鞘L114mm
	1个

	4
	/
	穿刺针
	1个

	5
	/
	定位丝
	1个

	6
	/
	扩张管
	1个

	7
	/
	扩张管
	1个

	8
	/
	扩张管
	1个

	9
	/
	肌肉剥离器
	1个

	10
	/
	可调撑开器
	1个

	11
	/
	撑开器
	1个

	12
	/
	撑开器
	1个

	13
	/
	双头直弯窄形剥离子
	1个

	14
	/
	双头直弯剥离子
	1个

	15
	/
	双头钝锐剥离子
	1个

	16
	/
	弯头刮勺
	1个

	17
	/
	弯头刮勺
	1个

	18
	/
	直头刮勺
	1个

	19
	/
	骨铲
	1个

	20
	/
	弧形骨铲
	1个

	21
	/
	左弯骨铲
	1个

	22
	/
	右弯骨铲
	1个

	23
	/
	纤维环切开刀
	1个

	24
	/
	弧形咬骨钳
	1个

	25
	/
	可旋转椎板咬骨钳
	1个

	26
	/
	可旋转椎板咬骨钳
	1个

	27
	/
	可旋转椎板咬骨钳
	1个

	28
	/
	咬骨钳手柄
	1个

	29
	/
	勺型髓核钳
	1个

	30
	/
	弧形小号抓钳
	1个

	31
	/
	上弯髓核抓钳
	1个

	32
	/
	弧形咬切钳 
	1个

	33
	/
	骨锤（手柄中空）
	1个

	34
	/
	器械盒
	1个

	手术动力系统

	1
	/
	手术动力系统主机（含电源线）
	1台

	2
	/
	脚踏开关（无级变速）
	1个

	3
	/
	高速手机（最高转速60000rpm）
	1个

	4
	/
	手机附件（弯型，最高转速60000rpm）
	1个

	等离子体手术设备


	
	/
	主机
	1个

	
	/
	脚踏
	1个

	
	/
	电源
	1个

	无线掌上彩色超声诊断仪1台
	




	
	商务要求
	
	1.原厂保修3年
	


二、调查方式
问卷调查
三、调查要求
1.资料要求
有意向参加调查的供应商请于2026年9月30日起至2026年10月08日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：316140083@qq.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称
2.递交截止时间
2026年10月08日18：00。
3.递交方式
将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：316140083@qq.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。
四、联系方式
联系人：石工
电话：0774-5139083
2026年9月30日






















[bookmark: _Toc8052]二、调查内容
1、问卷邀请函
致贺州市中医医院：
我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。
我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。


单位名称：          （盖公章）
联系人：                     
联系电话：                   
[bookmark: _Hlk85126858]日    期：2026年  月  日


2、资料要求
1.营业执照副本复印件加盖公章
2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章




[bookmark: _Toc24690]3、市场调查情况说明
（1） 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）
如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。


（2） 产品市场供给情况以及供货周期；
如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

（3） 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；
如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

（4） 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；
	序号
	产品名称
	制造商或服务商
	规格型号
	成交价
	采购单位
	成交时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	







4、该设备具体技术参数配置偏离表
例：
	序号
	需求参数
	产品具体参数及配置
	是否偏离

	1
	
	 
	



如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴；所提供的参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。
（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）


[bookmark: _Toc9268]5、商务建议文件
供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。



[bookmark: _Toc5245][bookmark: _Toc37256575]6、报价一览表
	序号
	设备名称
	数量
	品牌
	规格型号
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：                 大写（元）：




注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日








7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料

